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Открита процедура - възлагане на обществена поръчка 

о б щ и н а   в е л и н г р а д
ОДОБРЯВЯМ:………..
ИВАН ЛЕБАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 
документация

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА

нуждите на „мбал велинград” еООд по обособени позиции както следва:

І-ва позиция – доставка на оборудване за отделение по клинична патология;
ІІ-ра позиция – доставка на оборудване за отделение по образна диагностика;
ІІІ-та позиция – доставка на оборудване за ендоскопски кабинети;
ІV-та позиция – доставка на оборудване за хирургично отделение;
V-та позиция – доставка на оборудване за отделение по неврология;
VІ-та позиция – доставка на оборудване за отделение по акушеро-генекология;
VІІ-ма позиция – доставка на оборудване за хемодиализа
VІІІ-ма позиция – доставка на оборудване за централна стерилизационна;
ІХ-та позиция – доставка на оборудване за вътрешно отделение
ПО   ПРОЕКТ:

„Ремонт, обновяване  и  оборудване  на "МБАЛ Велинград" ЕООД”,

СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG161PO001/1.1-11/2011/014,КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007-2013 Г.

м.декември 2012 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Община Велинград обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на оборудване за нуждите на „МБАЛ Велинград” ЕООД по обособени позиции както следва:
І-ва позиция – доставка на оборудване за отделение по клинична патология;
ІІ-ра позиция – доставка на оборудване за отделение по образна диагностика;
ІІІ-та позиция – доставка на оборудване за ендоскопски кабинети;
ІV-та позиция – доставка на оборудване за хирургично отделение;
V-та позиция – доставка на оборудване за отделение по неврология;
VІ-та позиция – доставка на оборудване за отделение по акушеро-генекология;
VІІ-ма позиция – доставка на оборудване за хемодиализа;
VІІІ-ма позиция – доставка на оборудване за централна стерилизационна;
ІХ-та позиция – доставка на оборудване за вътрешно отделение.

Настоящата документация е изготвена съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Участниците в процедурата следва да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

Пълен достъп до настоящата документация е предоставен на официалната интернет страница на Община Велинград – http://m.velingrad.bg/
., в раздел “Обществени поръчки” – профил на купувача”.
Офертите трябва да се представят в деловодството на община Велинград,  на адрес град Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35, в срока, посочен в обявлението за обществената поръчка и при спазване на изискванията на възложителя, посочени в настоящата документация и в съответствие с изискванията на ЗОП.

СЪДЪРЖАНИЕ

на документацията за открита процедура с предмет:

„Избор на изпълнител за доставка на оборудване за нуждите на „МБАЛ Велинград”ЕООД по обособени позиции”

1. Решение за откриване на процедурата

2. Обявление за обществена поръчка

3. Техническа спецификация

4. Изисквания за участие и указания за подготовка на офертата

5. Приложение № 1 – Образец на оферта
6. Приложение № 2 – Техническо предложение

7. Приложение № 3 – Предлагана цена

8. Приложение № 4 – Декларация по чл. 47, ал.1, т. 2 и т.3 и ал. 2, т. 1, т. 3, т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

9. Приложение № 5 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до “д“ и ал. 2, т. 5 от ЗОП

10. Приложение № 6 – Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП

11. Приложение № 7 – Декларация за запознаване с  условията на поръчката и за запознаване с обекта

12. Приложение № 8 – Проект на договор

13. Приложение № 9 – Декларация за приемане клаузите на проекта на договор

14. Приложение № 10 – Декларация за наличие или липса на подизпълнител

15. Приложение № 11 – Декларация за съгласие за участие на подизпълнител

16. Приложение № 12 – Образец на административни данни за участника

техническа спецификация
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител за доставка на оборудване за нуждите на „МБАЛ Велинград” ЕООД по обособени позиции”

І. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

1. Описание предмета на поръчката:

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Избор на изпълнител за доставка на оборудване за нуждите на „МБАЛ Велинград” ЕООД по обособени позиции”.
Конкретните параметри на доставката, условията, срокът за изпълнение и цената се посочват подробно в договора между страните за конкретното възлагане и при спазване на условията от Техническата спецификация и Ценовото предложение.
Предметът на обществената поръчка е специализирано медицинско оборудване, което включва:

І-ва позиция – доставка на оборудване за отделение по клинична патология;
ІІ-ра позиция – доставка на оборудване за отделение по образна диагностика;
ІІІ-та позиция – доставка на оборудване за ендоскопски кабинети;
ІV-та позиция – доставка на оборудване за хирургично отделение;
V-та позиция – доставка на оборудване за отленеие по неврология;
VІ-та позиция – доставка на оборудване за отделение по акушеро генекология;
VІІ-ма позиция – доставка на оборудване за хемодиализа
VІІІ-ма позиция – доставка на оборудване за централна стерилизационна;
ІХ-та позиция – доставка на оборудване за вътрешно отделение.

2. Обхват на обществената поръчка:
Обществената поръчка включва доставка на медицинската апаратура, отговаряща на минималните изисквания посочени в т. II „Техническа спецификация” от документацията за участие.

Обхватът на поръчката включва:

· Доставка до „МБАЛ Велинград” ЕООД гр. Велинград на високоспециализирано диагностично и лечебно медицинско оборудване;

· Монтаж, инсталация и пускане в експлоатация на доставеното високоспециализирано диагностично и лечебно медицинско оборудване;

· Обучение на персонала за работа с доставеното високоспециализирано диагностично и лечебно медицинско оборудване;

· Гаранционна подръжка на доставеното високоспециализирано диагностично и лечебно медицинско оборудванеот съгласно предложението на участника;

· Следгаранционно обслужване на доставеното високоспециализирано диагностично и лчебно медицинско оборудване за срока предложен от участника след изтичане на гаранционния срок, с опция следгаранционното обслужване, с оглед потребностите на възложителя, да бъде удължено с още до 7 (седем) години включително.

· Високоспециализираното диагностично и лечебно медицинското оборудване трябва да бъде ново, неупотребявано и да съответства на минималните технически параметри и характеристики посочени в „Техническата спецификация”

3. Място на изпълнение на поръчката
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВЕЛИНГРАД” ЕООД, гр. Велинград,бул. „Съединение” № 49.
4.Цел на поръчката.

Обществената поръчка се възлага в изпълнение на проект „Ремонт, обновяване и оборудване на „МБАЛ Велинград" ЕООД, гр. Велинград, финансиран по ОПРР, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011/014“Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

Дейностите по проекта са насочени към осигуряване на високотехнологично, съвременно и модерно медицинско оборудване за диагностика и лечение.
ІІ.  ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  ПОРЪЧКАТА
Обществената поръчка обхваща девет обособени позиции:

1. Обособена позиция: доставка на оборудване за отделение по клинична патология, което включва:
1.1. ТЕРМОСТАТИ – 2 бр.

Минимални технически параметри и характеристики - Лабораторен термостат за имунохистохимия,температурен обхват от 5ºС над стайната температура до 100ºС, голям цифров дисплей, камера от неръждаема стомана, таймер от 1 мин. до 99 часа, 2 тавички, защита от прегряване, обем на камерата  53 литра. 
1.2. РОТАЦИОНЕН ПАРАФИНОВ МИКРОТОМ – 1 бр.

Минимални технически параметри и характеристики - Дебелина на срезите от 0.5 до 60 µm: От 0 до 2 µm на стъпки 0.5 µm; От 2 до 10 µm на стъпки 1 µm; От 10 до 20 µm на стъпки 2 µm; От 20 до 60 µm на стъпки 5 µm; хоризонтално придвижване  – 25 mm;

вертикално придвижване на образеца – 59 мм; орентиране на пробата по Х/Y; ретракция по време на обратния ход на препарата; функция за равномерно подаване за изравняване на блокчето с две стъпки 10 µm и 50  µm; ергономичен дизайн; ножодържател за еднократни ножчета; клампа за парафинови блокчета и калампа за касети; СЕ маркировка;
1.3. ХИСТОКИНЕТ - ТЪКАНЕН ПРОЦЕСОР – 1 бр.

Минимални технически параметри и характеристики – Автоматичен хистокинет за работа в хистопатология – стандартен апарат със захранване 220/240V, 50-60 Hz . Една кошничка за проби от неръждаема стомана. Стационарен уред, каруселен тип с 12 секции – 10 за реагенти и 2 парафинови вани. Съдовете за реагенти са от стъкло, а 2 от тях са от алуминий. Ръчен и автоматичен режим на работа. Възможност за автоматично програмиране – 9 програми. Звукова сигнализация при грешка и предупреждение при втвърдяване на парафина. Възможност за индивидуално програмиране на всяка секция. Възможност за проследяване на целия цикъл. LCD дисплей; Възможност за забавен старт; Индикации за протичане на процесите и възможност за проследяване на програмите. Капацитет 100 касети; Защита от изключване на мрежовото захранване – уредът автоматично продължава програмата си след  възстановяване на захранването. Обем на съдовете – около 1.8  литра.
1.4. МИКРОСКОПИ - един в комплект с камера – 2 бр.
Минимални технически параметри и характеристики - Бинокулярен микроскоп за преминала светлина; с възможност за включване на камера; наклон на тубуса 30º, въртящ се на 360º; регулиране на базата от 51 до 75 мм; LED Осветление с  регулиране интензивността на светлината и мин. живот 25 000 раб/ч.; Abbe-кондензор N.A. 1.25, ирисова диафрагма, син филтър и носач на филтъра; комплект окуляри 10х/18; 4-гнездов револвер; планахроматни обективи – 4х, 10x, 40x, 100х (oil); грубо и фино фокусиране - коаксиално; масичка 180х140 мм, движение по X-Y, градуировка по две скали (деление 0.1 мм); захранване 220-240V/50 Hz.Микроскоппска камера - за вграждане между основното тяло и бинокулярната глава. 3.1 Мpixels разделителна способност. Софтуер за наблюдение на жива картина заснемане обработка. Слот за SD карта за директен запис, HDMI изход. 
1.5. Вана за разпъване на парафинови срези – 1 бр.
1.6. ЦЕНТРОФУГА – 1 бр.

Минимални технически параметри и характеристики - Лабораторна центрофуга с ъглов ротор за  8 x 15 ml епруветки. Максимална скоротст 6.000 min-1; Max. RCF: 3.461

Таймер за време 1 - 99мин. Захранване 220V/50Hz, тип ШУКО Тегло 4 кг. .

2. Обособена позиция: доставка на оборудване за отделение по образна диагностика, което включва:

2.1. ДИГИТАЛЕН, СТАЦИОНАРЕН, МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ЕХОГРАФ – 1 бр.

Минимални технически параметри и характеристики - Стационарен тип с дигитална платформа; МОНИТОР LCD мин. 17“. Изходи - S-video, VGA, BNC, сериен порт, мрежов интерфейс, 2 USB; СИВА СКАЛА /GRAY SCALE/  256 ГРАДАЦИИ /GRAY SHADES/; УВЕЛИЧЕНИЕ / ZOOM/; ТАЙМЕР /REAL CLOCK/; РЕЖИМИ 3D, B, B+B, М, В+М; ИЗОБРАЗЯВАНЕ: ЦВЕТЕН ДОПЛЕР, МОЩЕН (POWER) ДОПЛЕР, ПУЛСОВ ДОПЛЕР, ТЪКАННО-ХАРМОНИЧНО ИЗОБРАЗЯВАНЕ; ДЪЛБОЧИНА НА СКАНИРАНЕ - макс. не по-малко от 250mm; ТРАНСДЮСЕРИ МУЛТИЧЕСТОТНИ – ЛИНЕЕН, КОНВЕКСЕН; ЧЕСТОТА НА ТРАНСДЮСЕРИТЕ  от 2,5 до 10,0 Mhz; ТРАНСД. КОНТАКТИ /PROBE CONNECTORS/  2; ПОЗОНОВО РЕГУЛИРАНЕ НА УСИЛВАНЕТО /TGC/; ПРОТРАМЕН ПАКЕТ ЗА ИЗМЕРВАНИЯ И ИЗЧИСЛЕНИЯ; ЗАПИС на 2D образи и клипове на HDD, DVD и USB; Твърд диск за запис и съхранение на данни / HDD/  мин. 160GB; ЗАХРАНВАЩО НАПРЕЖЕНИЕ /POWER SUPPLY/  110-240 V; КИНОПАМЕТ /CINELOOP/  512 КАДЪРА /FRAMES/; Приспособления за биопсия DICOM 3.
2.2. МАМОГРАФ – 1 бр.

Минимални технически параметри и характеристики - Основно тяло

- Моторизирана ротация на рентгеновата тръба – мин. -180º - + 135º

- Моторизирано позициониране на височината на въртящото се рамо, като разстоянието от пода трябва да е мин. 65 – 135 см

- Цифров дисплей показващ силата на компресия, дебелината на копресираната гърда и ъгъла на завъртане

- Набор от компресивни плочи – мин 2, размери 18 х 24 см и 24 х 30 см

- Размер на масата – мин. 24 х 30 см

- Касетодържач – 18 х 24 см

Контрол на експозицията

- Техники на преглед: автоматичен контрол (Automatic exposure control AEC)

- Софтуер за намаляване на пациентната доза

Високоволтов генератор

- Генератор, осигуряващ ниска доза на лъчево натоварване

- Анодно напрежение – мин. 23-35 кV на стъпка от 1 кV

Рентгенова тръба

- Фокуси 0.1/0.3 мм

- Високоскоростен въртящ се Молибден /Молибден анодно/ фиртърна комбинация

- Топлинен капацитет на анода на рентгеновата тръба – мин. 162 000 HU
3. Обособена позиция: доставка на оборудване за ендоскопски кабинети, което включва:
3.1. ВИДЕОГАСТРОСКОП, ВИДЕОДУОДЕНОСКОП в комплект с видеосистема, източник на студена светлина, помпа, видеотролей – 1 бр.

Минимални технически параметри и характеристики - Цветна система:  PAL

Инструментен канал:мин. 2,8 мм; Диаметър: не по-голям от  10.0mm; Работна дължина: Мин. 1100mm; Флексия : нагоре:  мин. 200°/220° надолу: 160°; дясно/ляво: мин. 110°/110° ; Фокус : мин. от 3-180 мм. Зрително поле : мин. 120°; Тестер за проверка на плътността.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ И ИНСТРУМЕНТИ:

Уплътнители за работния канал – 10 бр. Иригационни и аспирациони шлаухи – 1 компл.

Видеокабел – 1бр. Вентил за почистваене; Резервен вентил за въздух; Резервен вентил за аспирация; Граспер тип алитгатор – мин.ф 2,2мм. д-на 160 см. Биопсична щипка 1х2 зъба мин.ф 2,2мм. д-на 160 см. Граспер – лъжичковиден с шип мин.ф 2,2мм. д-на 160 см. Биопсична щипка – дълги браншове с шип  мин.ф 2,2мм. д-на 160 см. Биопсична щипка-фенестрирана с шип мин.ф 2,2мм. д-на 160 см. Биопсична щипка овална мин.ф 2,2мм. д-на 160 см. Електрод за монокоагулация - мин.ф 2,2мм. д-на 160 см. Електрод за биполярна коагулация. Кабели – монополярни – 2бр. И биполярни – 2бр.
3.1.1. ВИДЕО СИСТЕМА – 1 бр.

Минимални технически параметри и характеристики – Процесор – PAL

Видеосигнали :Composite (BNC), S-Video, Автоматичен бял баланс; Електронно увеличение –ZOOM; Избор на чувствителността на изображението – enhancement; Регулиране на осветеността чрез бутоните на гастро/колоноскопа; Freeze функция; Резолюция – не по-малко от 450 линии.
3.1.2. ИЗТОЧНИК НА СТУДЕНА СВЕТЛИНА – 1 бр.
Минимални технически параметри и характеристики - Апарат с ксенонова лампа и инсуфлационна помпа – комплект с бутилка за въздух и шланг за връзка с гастро/колоноскоп.

3.1.3. АСПИРАЦИОННА ПОМПА – 1бр.

Минимални технически параметри и характеристики - Подходяща помпа за гастро и колоноскопи, комплектована с всички необходими аксесоари:/ аспирационна банка, шлаухи;

3.1.4. ВИДЕОТРОЛЕЙ – 1 бр.

Минимални технически параметри и характеристики - Виедотролей с ел захранване, антистатични колела, Чекмедже и рафтове за апаратите, шини или носач за закрепване на колоноскопа;
3.2. ВИДЕОКОЛОНОСКОП в комплект с видеосистема, източник на студена светлина, помпа, видеотролей 1бр.

Минимални технически параметри и характеристики - Цветна система:  PAL 

Инструментен канал:мин. 2,8 мм; Диаметър: не по-голям от  10.0mm; Работна дължина: Мин. 1100mm; Флексия: нагоре:  мин. 200°/220° надолу: 160°; дясно/ляво: мин. 110°/110°; Фокус : мин. от 3-180 мм. Зрително поле : мин. 120°; Тестер за проверка на плътността.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ И ИНСТРУМЕНТИ: 

Уплътнители за работния канал – 10 бр. Иригационни и аспирациони шлаухи – 1 компл. Видеокабел – 1бр. Вентил за почистваене; Резервен вентил за въздух; Резервен вентил за аспирация; Граспер тип алитгатор – мин.ф 2,2мм. д-на 160 см. Биопсична щипка 1х2 зъба мин.ф 2,2мм. д-на 160 см. Граспер – лъжичковиден с шип мин.ф 2,2мм. д-на 160 см. Биопсична щипка – дълги браншове с шип  мин.ф 2,2мм. д-на 160 см. Биопсична щипка-фенестрирана с шип мин.ф 2,2мм. д-на 160 см. Биопсична щипка овална мин.ф 2,2мм. д-на 160 см. Електрод за монокоагулация - мин.ф 2,2мм. д-на 160 см. Електрод за биполярна коагулация. Кабели – монополярни – 2бр. И биполярни – 2бр.
3.2.1. ВИДЕО СИСТЕМА – 1 бр. 
Минимални технически параметри и характеристики – Процесор – PAL; Видеосигнали: Composite (BNC), S-Video, Автоматичен бял баланс; Електронно увеличение –ZOOM; Избор на чувствителността на изображението – enhancement; Регулиране на осветеността чрез бутоните на гастро/колоноскопа; Freeze функция; Резолюция – не по-малко от 450 линии. 

3.2.2. ИЗТОЧНИК НА СТУДЕНА СВЕТЛИНА – 1 бр.

Минимални технически параметри и характеристики - Апарат с ксенонова лампа и инсуфлационна помпа – комплект с бутилка за въздух и шланг за връзка с гастро/колоноскоп.
3.2.3. АСПИРАЦИОННА ПОМПА – 1 бр.

Минимални технически параметри и характеристики - Подходяща помпа за гастро и колоноскопи, комплектована с всички необходими аксесоари:/ аспирационна банка, шлаухи.

3.2.4. ВИДЕОТРОЛЕЙ – 1 бр.

Минимални технически параметри и характеристики - Виедотролей с ел захранване, антистатични колела, Чекмедже и рафтове за апаратите, шини или носач за закрепване на колоноскопа.

3.3. МИЯЛНА МАШИНА ЗА ЕНДОСКОПИ – 1 бр. 
Минимални технически параметри и характеристики - автоматична машина за миене и дезинфекция и изсушаване на ендоскопи, капацитет 2 гъвкави ендоскопа.
3.4. ЕЛЕКТРОНОЖ С АРГОНОВ МОДУЛ – 1 бр. 
Минимални технически параметри и характеристики – Три режима за монополарно рязане с коагулация, три режима на монополарна коагулация и биполарно рязане и коагулация

Три цифрови дисплея - за всеки вид дейности

Максимална мощност за монополарна работа 400 W 

Максимална мощност при биполарна коагулация: 70 W 

DRM система за защита на пациента от изгаряния на мястото на неутралния електрод чрез непрекъснато сл едене на кръга пациент – неутрален електрод

Монополарна работа с ръкохватка (наконечник) с два бутона или с педал.

Възможност за включване на втора ръкохватка, като двете ръкохватки могат да работят едновременно

Автоматично визуализиране на дисплейя на грешка по време на работа

Биполарната коагулация се включва автоматично при доближаване на браншовете на пинсетата или чрез педал.

Възможност за програмиране на четири степени на силата на коагулация в околните на среза тъкани, в зависимост от анатомичната област на работа и вида тъкани (при монополарна работа)

Монополарната коагулация може да се извършва при директен допир до тъканите или чрез "спрей коагулация".

Аргон-плазмена монополарна спрей коагулация /опция/

TUVP (Transurethral Vaporization of the Prostate);

Аргон-плазмена монополарна спрей коагулация /опция/

TUVP (Transurethral Vaporization of the Prostate)

Има вградени системи за контрол, блокиране на работата и аларма при незатворен пациентски кръг

Двойна система за контрол и защита от завишаване на мощността

Стандартна окомплектовка: 

електронож, двоен педал с кабел, гумен неутрален електрод с кабел

наконечник с два бутона в комплект с кабел

комплект електроди

кабел за пинцети за биполарна коагулация

пинцети за биполарна коагулация

Аргонов модул    

Допълнителен модул за аргон-плазмена монополярна спрей коагулация

Различен дебит на газовия поток за отворена и лапароскопска хирургия

Нисък дебит /0,5-4LPM/ за лапароскопска хирургия

Висок дебит /0,5-12LPM/ за отворена хирургия

Система за мониториране,предотвратяваща повишаване на налягането при лапароскопски операции.
Възможност за работа с две бутилки аргон и автоматично превключване на бутилките, без прекъсване на газовия поток. 

4. Обособена позиция: доставка на оборудване за хирургично отделение, което включва:
4.1. МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ЕХОГРАФ – 1 бр.

Минимални технически параметри и характеристики - СТАЦИОНАРЕН ТИП С ДИГИТАЛНА ПЛАТФОРМА

МОНИТОР LCD мин. 17“.

ИЗХОДИ - S-video, VGA, BNC, сериен порт, мрежов интерфейс, 2 USB

СИВА СКАЛА /GRAY SCALE/  256 ГРАДАЦИИ /GRAY SHADES/

УВЕЛИЧЕНИЕ / ZOOM/

ТАЙМЕР /REAL CLOCK/

РЕЖИМИ - B, B+B, М, В+М

ИЗОБРАЗЯВАНЕ: ЦВЕТЕН ДОПЛЕР, МОЩЕН (POWER) ДОПЛЕР, ПУЛСОВ ДОПЛЕР, ТЪКАННО-ХАРМОНИЧНО ИЗОБРАЗЯВАНЕ

ДЪЛБОЧИНА НА СКАНИРАНЕ - макс. не по-малко от 250mm

ТРАНСДЮСЕРИ МУЛТИЧЕСТОТНИ – ЛИНЕЕН, КОНВЕКСЕН

ЧЕСТОТА НА ТРАНСДЮСЕРИТЕ  от 2,5 до 10,0 Mhz

ТРАНСД. КОНТАКТИ /PROBE CONNECTORS/  2

ПОЗОНОВО РЕГУЛИРАНЕ НА УСИЛВАНЕТО /TGC/

ПРОТРАМЕН ПАКЕТ ЗА ИЗМЕРВАНИЯ И ИЗЧИСЛЕНИЯ

ЗАПИС на 2D образи на HDD, DVD и USB

Твърд диск за запис и съхранение на данни / HDD/  мин. 160GB

ЗАХРАНВАЩО НАПРЕЖЕНИЕ /POWER SUPPLY/  200-240 V

КИНОПАМЕТ /CINELOOP/  512 КАДЪРА /FRAMES/ 

Приспособления за биопсия

Възможност за надграждане със следните допълнителни опции:

- Автоматични кардиологични измервания на лява камера

- Автоматични измервания на най-общи фетални структури, необходими за фетална биометрия
4.2. ЕКГ 12-КАНАЛЕН – 1 бр. 

Минимални технически параметри и характеристики - Брой на отвежданията -  12                                                                                            Брой канали за печат - 3, 6, 6+6, 12  

LCD дисплей изобразяващ 3, 6, 6+6  канала

Скорост на записа - 5, 10, 25, 50 mm/s

Програма за интерпретиране на изследванията

Памет- 40 пациента

Защита от дефибрилация

Филтри за елиминиране на смущения

РС софтуер за връзка с компютър 

Автоматичен и ръчен режим на работа

Термопринтер 

Пълна буквено-цифрова клавиатура и функционални клавиши за лесно управление   

Комплект със стандартни принадлежности за ЕКГ за възрастни

Захранване - мрежово и батерийно (не по-малко 4 часа или 300 разпечатки)

Опция: стрес тест и спирометрия.
4.3. ДЕФИБРИЛАТОР – 2 бр.
Минимални технически параметри и характеристики – Бифазен тип

Работа в два режима: режим синхронизиран с R вълната на електрокардиограмата и асинхронен режим;Устройството му позволява да се използва в екстремни условия без риск от механична повреда при удар;Импедансно компенсирано предаване на енергията;Диапазон на енергията: 2-200 Joule;Време за зареждане: 5 сек до стойност 200 Joule при напълно заредени батерии;Контрол на зареждането и разреждането директно от лъжиците;Възможност за работа с лъжици за еднократна употреба;Мин. 10" TFT LCD цветен дисплей с висока резолюция;Визуализация на ЕКГ:посредством лъжиците - 1 канал

посредством пациентен кабел – 12 канала (опция) с визуализация на всички отвеждания

Функционални клавиши за бърза навигация

Филтри

Параметри на монитора: 3-канално ЕКГ, стойността на избраната енергия;Индикатор за стойността на сърдечната честота;Вграден термален принтер за ЕКГ - 3 канален;Мрежово и батерийно захранване (4 часа мониторинг или 150 шока);Опция: Външен пейсмакър, SPO2, неинвазивно кръвно налягане.
4.4. МОНИТОРИ С ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НЕПРЕКЪСНАТ МОНИТОРИНГ НА АН, ЕКГ, ОКСИМЕТРИЯ, ТЕЛЕСНА ТЕМПЕРАТУРА – 4 бр.
Минимални технически параметри и характеристики - ЕКГ (с анализ на ST и аритмия), сатурация, дишане, пулс, неинвазивно кръвно налягане, температура и пулсова честота
Подходящ за възрастни, деца и новородени;15“ цветен TFT дисплей;Мин. 9 канала на изобразяване;Дигитална технология за измерване на сатурация;Мин. 120 часа информация за трендовете;Памет за мин. 500 изследвания;Едновременна работа с pacemaker;Защита срещу дефибрилатор и електронож;Аларма: 8 нива на визуална и звукова аларма;Вграден термален принтер;Измерване на инвазивно кръвно налягане (IBP) 1 или 2 каналa (ОПЦИЯ); Възможност за централизирано мониториране с мрежова връзка

Мрежово и батерийно захранване

Капнометър (CO2) (ОПЦИЯ);
4.5. МОНИТОРИ 6 бр. С ЦЕНТРАЛНА МОНИТОРНА СТАНЦИЯ комплект – 1 бр.

Минимални технически параметри и характеристики - Мониторирани параметри

- стандартна конфигурация: ЕКГ- 9 отвеждания с анализ на ST и аритмия, сърдечна честота, дишане, неинвазивно кръвно налягане, сатурация, пулсова честота, 2 температури

- опционално: 2хIBP, EtCO2,15” TFT LCD дисплей;Възможност за преглеждане на кривите в реално време;120 часова информация за трендовете;Връзка с централна мониторна станция

Мрежово и батерийно захранване;Едновременна работа с pacemaker;Защита срещу електронож и дефибрилация;Звукови и визуални аларми за всички мониторирани параметри

Термопринтер (опция);

Централна мониторна станция, включваща:

- Компютър с инсталиран софтуер Windows с лиценз,

- Суич

- 19-инчови монитори – 2 броя

- UPS за компютъра, суича и мониторите

- Лазерен принтер - черно/бял

- Специализиран софтуер  
4.6. МОНИТОР С КАПНОГРАФ – 2 бр.
Минимални технически параметри и характеристики - ЕКГ (с анализ на ST и аритмия), сатурация, дишане, пулс, неинвазивно кръвно налягане, температура и пулсова честота

Подходящ за възрастни, деца и новородени

15“ цветен TFT дисплей;Мин. 9 канала на изобразяване;Дигитална технология за измерване на сатурация;Мин. 120 часа информация за трендовете;Памет за мин. 500 изследвания; Едновременна работа с pacemaker;Защита срещу дефибрилатор и електронож;Вграден термален принтер;Възможност за централизирано мониториране с мрежова връзка;Мрежово и батерийно захранване;Измерване на инвазивно кръвно налягане (IBP) 1 или 2 каналa (ОПЦИЯ);Капно+A41метър (CO2)
4.7. УНИВЕРСАЛНА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ОПЕРАЦИОННА МАСА с 2 бр. надоперационни маси тип Мейо – 2 бр.

Минимални технически параметри и характеристики - Eлектро-хидравлична с дистанционно управление

Масата се състои от 5 части - секция глава, секция гръб; секция седалище и секция разделени крака;Медицински клас неръждаема стомана;Промяна на дължината на масата спрямо носещата колона в посока глава-крака, не по-малко от 300 мм.;Спирачна система, закрепваща стабилно масата в желаната позиция;Странични шини за поставяне на аксесоари

Антистатичен,антибактериален матрак;
Движения електрохидравлични:

- нагоре–надолу, промяна на височината не по-малко от 400 мм

- тренделенбург– обратен тренделенбург

- латерално накла-няне наляво-надясно

- на секция гръб

- промяна на дължината на масата спрямо носещата колона в посока глава-крака

Движения механични:

- на секция глава

- на секцията за краката поотделно

Зареждаща се батерия

Максимално тегло на пациента: не по-малко от 180 кг.

Комплектация на операционната маса:

- анестезиологичен параван – 1 брой

- опори за раменете/тялото/ходилата – 2 броя

- секция за ръка – 2 броя

- колан за ръка – 2 броя

- колан за тяло – 1 брой

- кракодържатели за поза гинекологична – 2 броя.
- кракодържатели за поза гинекологична – 2 броя.

Надоперационна маса тип Mayo или еквивалент - механична, с плот от неръждаема стомана, с промяна на висо-чината, на колелца, с основа тип "пачи крак".
4.8. УНИВЕРСАЛНА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ОПЕРАЦИОННА МАСА С ОРТОПЕДИЧНА ПРИСТАВКА и електрохирургичен мотор за ортопедични цели, 2 бр. надоперационни маси тип Мейо – 1 бр.

Минимални технически параметри и характеристики – Eлектро-хидравлична с дистанционно правление

Масата се състои от 5 части - секция глава, секция гръб; секция седалище и секция разделени крака;Ортопедична приставка за краката;Конструкция от медицински клас неръждаема стомана;Носещата колона на масата улеснява използване-то на С-рамо за рентгенови изследвания;Хидравликата на колоната не ползва смазочни материали, а газови пружини; Лесно свалящ се антистатичен безшевни поли-уретанови възглавнички матрак;
Рентгенопрозрачна

Движения електрохидравлични:

- нагоре–надолу, промяна на височината не по-малко от 400 мм

- тренделенбург– обратен тренделенбург

- латерално накла-няне наляво-надясно

- на секция гръб

- промяна на дължината на масата спрямо носещата колона в посока глава-крака

Движения механични:

- на секция глава

- на секцията за краката поотделно

Спирачна система, закрепваща стабилно масата в желаната позиция

Зареждаща се батерия

Максимално тегло на пациента: не по-малко от 180 кг.
Комплектация на операционната маса:

- анестезиологичен параван – 1 брой

- опори за раменете/тялото/ходилата – 2 броя

- секция за ръка – 2 броя

- колан за ръка – 2 броя

- колан за тяло – 1 брой

- кракодържатели за поза гинекологична – 2 броя.

Надоперационна маса тип Mayo - механична, с плот от неръждаема стомана, с промяна на висо-чината, на колелца, с основа тип "пачи крак".

Електрохирургичен мотор - универсална мотори-зирана система  с възможност за включване и не-зависимо управление на два уреда едновре-менно - шейвър, бормашина (Kirschner drill, Key-less drill and Jacobs drill) и трион (Sagital saw and Reciprocal saw). Комплектация: шейвърна ръкох-ватка с кабел и наконечник; ръкохватка за Кирш-нерови игли от 0.6 до 1.6 мм, боргии и трион; ре-ципрочен трион. 
4.9. АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ /НАРКОЗНИ/ АПАРАТИ
Минимални технически параметри и характеристики - Количка, три чекмеджета, поличка;Манометри за измерване налягането на газовете;Двойни флоуметри за кислород и райски газ със скали;Система за антихипоксия;СО2 абсорбер;Система за отвеждане на издишаните газове;Кислороден байпас;Алармено устройство при ниско налягане на О2;Стойка за два изпарителя;Вентилатор за възрастни, деца с електрическо задвижване  и микропроцесорен контрол;Дихателна честота (4 до 60) дих. движения в мин

Еднократен дихателен обем от 20 до (1400) мл.

РЕЖИМИ НА ВЕНТИЛАЦИЯ

VCV, Manual PCV (Pressure controlled ventilation)поне 6,0“ вграден дисплей за управление на апарата и мониториране на дихателните параметри

Софтуер и инструкция за работа на български език
4.10. ОПЕРАЦИОННА ЛАМПА – 3бр.
Минимални технически параметри и характеристики - Осветителна система с таванно окачване, две тела с мултифасетиран рефлектор;Тип на светлината: студена, халогенна;

Интензитет на осветеност от 120 000 лукса на всяко тяло;

Максимален диаметър на осветеното поле - не по-малко от 380 мм на всяко тяло;

Отсъствие на сянка;Спектрална температура - 4200 К;Цветови индекс за цветовата гама CRI не по-малък от 95;Промяна на температурата в оперативното поле до 2°C;

Автоматично включване на резервна крушка;Възможност за плавно регулиране на интензитета на осветеност чрез пулт вграден във всяко едно от ра-мената на лампата

Вкл./изкл. на всяко от телата да се извършва от ключ вграден в рамената им;

Комплектация на лампата: ръкохватки автоклавиру-еми – 4 броя.   
4.11. МОБИЛЕН РЕНТГЕНОВ АПАРАТ – 1бр.

Минимални технически параметри и характеристики - Високочестотен инвенторен генератор

Обхват на напрежение на тръбата:  мин. 40 до 120 кV;Максимален ток на тръбата ≥ 250 mA

Обхват: мин. 0,5 - 200 mAs;Максимална мощност: мин. 15 kW;Позициониране на тръбата:

Вертикален ход на тръбата: мин. 500мм до 1800мм;Хоризонтално движение: мин. 110 см

Рентгенова тръба

Размер на фокусното петно - макс. 1,4

Топлинен капацитет на анода > 100 kHU

Ротация на колиматора: мин. ± 45 градуса

Измервател на дозата 1 бр.

Захранване 220V ± 10%, 50 Hz
4.12. МОБИЛЕН  РЕНТГЕНОВ АПАРАТ С-РАМО – 1 бр.
Минимални технически параметри и характеристики  - C-рамо:

Орбитално движение – мин. 130˚

Моторизирано вертикално движение - не по-малко от 40 см

Ангулация +/- 190˚

Разстояние Фокус – ЕОП – не по-малко от 95 см

Разстояние тръба – ЕОП – не-по-малко от 75 см

Дълбочина на С-дъгата - не-по-малка от 70 см

Хоризонтално преместване на С-дъгата – не по-малко от 20 см

Високочестотен рентгенов генератор:

Мощност –  мин. 1,4 kW;Работно напрежение - обхват мин. 40 – 110 кV;Флуороскопия – повече от 50 мин. непрекъснат цикъл;Дигитална радиография;Пулсова скопия;Готовност за работа – макс. 1 мин. след включване;

Рентгенова тръба:

Тръба – фокусно петно макс. 0,6;Рентгенова тръба със стационарен анод;Собствена филтрация - > 3 мм Al-еквивалент;Вградена дозиметрична камера за контрол на повърхностната доза и нейното натрупване;ЕОП:Входящ екран с диаметър 23 см;Zoom 15 см;Телевизионна система:Сензор CCD;Телевизионна матрица 512х512 при 50 Hz;Ротация на образа +/- 220˚;

Два броя плоско-екранни (TFT), монохромни дисплеи с екранен формат 19” и резолюция не по-малка от 1280х1024, яркост не по-малка от 250 cd/m². Единият дисплей за жив образ, а вторият дисплей за референтен образ монтирани върху подвижна количка.

Образна система:

Дигитална образна система за обработка, съхранение и архивиране на образи в матрица 1К

Твърда памет за съхраняване на образи с капацитет не по-малък от 200 2D образа при матрица 1К

Възможност за допълнителна обработка на образа като: подсилване на контурите, филтрация, ротация на образа, цифрово уголемяване, превключване позитив/негатив, електронно блендиране на образа,  и др.

CD за архивиране на образи в DICOM формат

USB порт за експорт на отделни образи

DICOM функции:

Обмяна на образна информация от изследването в DICOM информационната мрежа: изпращане и архивиране на образи

Печатане на образи на мрежов DICOM лазерена принтер.
4.13. ПЛАЗМЕН СТЕРИЛИЗАТОР 50л.

Минимални технически параметри и характеристики - Ниско температурен плазмен стерилизатор

Ефективен обем на камерата 50л.

Правоъгълно сечение на камерата, която да е от алуминий;Работна температура до 45 °C

Продължителност на процеса: за тестови цикъл до  30-32 мин. и за стандартен цикъл до 55-57 мин.;Подходящ за стерилизация на инструменти и аксесоари от различни материали; Процесът предпазва инструментите от корозия и увреждане;Не се отделят вредни вещества и емисии;Напълно автоматичен микропоцесорен контрол;Автоматично отваряне и затваряне на вратата на камерата по следните три начини: от екрана за управление; с ръка или с крак

Генератор осигуряващ оптимална плътност на плазмата;Сензорен екран за управление 6,5’ TFT цветен дисплей;
Вграден принтер за документиране на процеса

Вграден биологичен инкубатор

Всяка касета с водороден пероксид да осигурява 10 работни цикъла.
4.14. ПАРОВО-ВАКУУМЕН СТЕРИЛИЗАТОР НАСТОЛЕН 50 - 60л. – 1 бр.
Минимални технически параметри и характеристики - Камера – Електрополирана от неръждаема стомана

Обем на стерилизационната камера: 50 ÷ 60 л - 1 Стеририл-на единица.

Програмируем контролер;Зареждане с вода – автоматично;Автоматично отвеждане на кондензиралата вода, както и водата в края на цикъла, обратно в резервоара

Импулсна нагревателна изсушаваща система със стъпка на задаване през 5 мин.

Интегриран парогенератор - минимум 8 кW

Вграден принтер за документиране на процеса и  вграден RS 232 порт

Надежден бърз заключващ механизъм на вратата.
5.Обособена позиция: доставка на оборудване за отделение по неврология, което включва:
5.1. ЕЕГ АПАРАТ – 1 бр.

Минимални технически параметри и характеристики - Дигитален 32 – канален, безжичен ЕЕГ

Безжичен “bluetooth” приемник, позволяващ сводобното движение на пациента

6V DC захранване за ЕЕГ записващото устройство

ЕЕГ усилвател за: Дискретизация на записа, Съхранение на данни, Безжичен пренос на информацията

Видео (опция) и ЕЕГ сигнала могат да бъдат едновременоо излъчванни

Светлинен стимулатор

Несинхронизирани евокирани потенциали

Комплект електроди – Сребърни, за ухо, кабелен сноп, шапка за електроди

Специализиран софтуер: ЕЕГ картографиране, ЕЕГ анализ, Автоматично разпознаване на пикови импулси, Възможност за бързо преглеждане на целия запис, ЕЕГ спектрален анализ, Бързо търсене и локализиране на събития, Възможност за различно подреждане на каналите при запис и визуализация
5.2. МОНИТОРИ 5 бр. С ЦЕНТРАЛНА МОНИТОРНА СТАНЦИЯ комплект – 1бр.

Минимални технически параметри и характеристики - Мониторирани параметри

- стандартна конфигурация: ЕКГ- 5 отвеждания с анализ на ST и аритмия, сърдечна честота, дишане, неинвазивно кръвно налягане, сатурация, пулсова честота, 2 температури

- опционално: ЕКГ 12 отвеждания, 2хIBP, EtCO2, анестет. газове, Nellcor SpO2

15” TFT LCD дисплей

Възможност за преглеждане на кривите в реално време

168 часова информация за трендовете

Връзка с централна мониторна станция

Мрежово и батерийно захранване

Едновременна работа с pacemaker

Защита срещу електронож и дефибрилация

Звукови и визуални аларми за всички мониторирани параметри

Термопринтер (опция)

SD – карта (опция)
5.3. ЕКГ АПАРАТ 12 КАНАЛА – 2бр.
Минимални технически параметри и характеристики - Брой на отвежданията-12

Брой канали за печат-1,3,6 и 12

Чувствителност-5, 10, 20,auto; mm/mV

LCD дисплей цветен шестредов

Програма за интерпретиране на изследванията

Памет- 120 пациента

Сигнализация за лош контакт

Защита от дефибрилация

Филтри за елиминиране на смущения

РС софтуер за връзка с компютър

Термопринтер със скорост на отпечатване-12,5;25;50mm/s

Спирометър (Опция)

5.4. РЕСПИРАТОР – 3 бр.
Минимални технически параметри и характеристики - Подходящ за възрастни и деца; С пневматично задвижване и електронен контрол;
Цветен екран мин. 10”

Режими на вентилация: VCV, PCV, SIMV, PSV, SPONT, CPAP, комбинирани

Мониторирани параметри: Paw, Pplat, Pmean, PEEP, Vti, Vte, MV, Mvspont, Ftot, Fspont, I:E; Респираторна механика, динамичен и статичен къмплайънс, резистънс, autoPEEP

Графики в реално време: налягане-време, поток-време, налягане-обем, поток-обем

3 нива на звукови и светлинни аларми

Дихателен обем: 0 – 1500 ml

Дихателна честота: 4-100 bpm

SIMV честота: 1-40 bpm

Инспират. време: 0.1 – 12 s

Инспират. пауза: 0 – 4 s

FiO2: 21% - 100%

Вградена батерия
6.Обособена позиция: доставка на оборудване за отделение по акушеро-генекология, което включва:
6.1. ДИГИТАЛЕН АПАРАТ ЗА УЛТРАЗВУКОВО ИЗСЛЕДВАНЕ, СТАЦИОНАРЕН ТИП – 1бр.

Минимални технически параметри и характеристики - МОНИТОР LCD мин. 17“.

ИЗХОДИ - S-video, VGA, BNC, сериен порт, мрежов интерфейс, 2 USB

СИВА СКАЛА /GRAY SCALE/  256 ГРАДАЦИИ /GRAY SHADES/

УВЕЛИЧЕНИЕ / ZOOM/

ТАЙМЕР /REAL CLOCK/

РЕЖИМИ 4D, B, B+B, М, В+М

ИЗОБРАЗЯВАНЕ: ЦВЕТЕН ДОПЛЕР, МОЩЕН (POWER) ДОПЛЕР, ПУЛСОВ ДОПЛЕР, ТЪКАННО-ХАРМОНИЧНО ИЗОБРАЗЯВАНЕ

ДЪЛБОЧИНА НА СКАНИРАНЕ - макс. не по-малко от 250mm

ТРАНСДЮСЕРИ МУЛТИЧЕСТОТНИ – ЛИНЕEН, ЕНДОВАГИНАЛEН И 4D КОНВЕКСEН С ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ПОЛЗВА И КАТО 2D

ЧЕСТОТА НА ТРАНСДЮСЕРИТЕ  от 2,5 до 10,0 Mhz

ТРАНСД. КОНТАКТИ /PROBE CONNECTORS/  2

ПОЗОНОВО РЕГУЛИРАНЕ НА УСИЛВАНЕТО /TGC/

ПРОТРАМЕН ПАКЕТ ЗА ИЗМЕРВАНИЯ И ИЗЧИСЛЕНИЯ

ЗАПИС на 2D и 4D образи на HDD, DVD и USB

Твърд диск за запис и съхранение на данни / HDD/  мин. 160GB

ЗАХРАНВАЩО НАПРЕЖЕНИЕ /POWER SUPPLY/   110 200-240 V

КИНОПАМЕТ /CINELOOP/  512 КАДЪРА /FRAMES/

Възможност за надграждане със следните допълнителни опции:

- Автоматични кардиологични измервания на лява камера
6.2. АКУШЕРСКИ МОНИТОР ЗА ЗАПИС НА ДСТ – 1 бр.
Минимални технически параметри и характеристики - Лек, компактен, с лесно управление

Цифрово-буквена индикация на параметрите

Мултикристална високочувствителна сонда

Сърдечна честота на плода: до 240 удара в минута с точност да +/-1 удар в минута и разрешаваща способност до 1 удар в минута

Чувствителност на за записа до 30 бита / мин

Маточна активност: 0-100 % с базова линия + 20%

Вграден термопринтер със скорост 1, 2 или 3 см/мин

Верификация на препокрити сигнали

2 вида маркери на събития: пациентен с бутон,

клиничен с бутон

Автоматична детекция на движението на плода

Захранване 100-250V

Вграден комуникационен порт - 2 броя RS-232

Възможност за мониториране на близнаци чрез добавяне на втори ултразвуков трансдюсер

Аларма: светлинна, звукова и функционална

Комплект с принадлежности:  ултразвуков трансдюсер,

трансдюсер за регистрация на маточна активност,

ултразвуков гел и регистрираща хартия
6.3. КОЛПОСКОП с видео приставка – 1 бр.
Минимални технически параметри и характеристики - Увеличение – стъпково с пет позиции в диапазон от

2.5×  до 16×

Оптична система – оптично тяло, бинокулярна глава с окуляри 10х, вградена видео камера

LED монитор 22"

Зелен филтър

Халогенно осветление 150W

работно разстояние – 250 мм

Статив на колела

Настройваема височина
6.4. КОЛПОСКОП С LED ОСВЕТЛЕНИЕ– 1 бр.

Минимални технически параметри и характеристики - Увеличение – плавно (zoom) от 5×  до 25×

Оптична система – бинокулярна с възможност за настройка.

LED осветление с живот над 10000 раб. часа

Зелен вилтър

работно разстояние – 200 мм

Статив на колела

Настройваема височина
6.5. ТРАНСПОРТЕН КУВЬОЗ – 1 бр.

Минимални технически параметри и характеристики - Транспортен инкубатор за транспортиране на високорискови, преждевременно родени и критично болни новородени.

Възможност за регулиране на температурата на въздуха, концентрацията на кислорода и относителната влажност

Двойни плексигласови стени за пълна видимост

Поне 2 врати за достъп, и поне 6 отвора за пациентни шлангове от респиратор и др.

Отваряща се предна врата, и поне една от страничните

Изтеглящ се матрак за за допълнителен достъп до новороденото

Вградени каишки за фиксиране на бебето

Контейнер за овлажняващия модул с вместимост поне 400мл, без значителен разлив при наклон до 45º

Относителна влажност: поне 50-70% за мин. 10 часа с едно зареждане на овлажняващият модул

Граници на задаване на О2 – мин. 21% - 58%

Граници на задаване на температура – 22 – 38º С със стъпка от 0.1°С

Точност на измерване на температурата:не по-лоша от  ≤1.5°С

Дисплей с широк ъгъл на видимост по време на транспортиране

На дисплея да се показват: индикатор за типа електрозахранване, индикатор за състоянието на батерията, индикатор за мощността и температурата на нагревателя, температура на бебето, измерена температура на въздуха, индикатор за висока температура
6.6. АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН АПАРАТ – 1 бр.
Минимални технически параметри и характеристики - Количка, три чекмеджета, поличка.

Манометри за измерване налягането на газовете

Двойни флоуметри за кислород и райски газ със скали

Система за антихипоксия

СО2 абсорбер

Система за отвеждане на издишаните газове

Кислороден байпас

Алармено устройство при ниско налягане на О2

Стойка за два изпарителя

Вентилатор за възрастни, деца с електрическо задвижване  и микропроцесорен контрол

Дихателна честота (4 до 60) дих. движения в мин

Еднократен дихателен обем от 20 до (1400) мл.

РЕЖИМИ НА ВЕНТИЛАЦИЯ

VCV, Manual

PCV (Pressure controlled ventilation)

поне 6,0“ вграден дисплей за управление на апарата и мониториране на дихателните параметри

Софтуер и инструкция за работа на български език
6.7. УНИВЕРСАЛНА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ОПЕРАЦИОННА МАСА С ОСВЕТИТЕЛНА СИСТЕМА – 1 бр.
Минимални технически параметри и характеристики - Eлектро-хидравлична с дистанционно управление

Масата се състои от 5 части - секция глава, секция гръб; секция седалище и секция разделени крака

Медицински клас неръждаема стомана

Промяна на дължината на масата спрямо носещата колона в посока глава-крака, не по-малко от 300 мм

Спирачна система, закрепваща стабилно масата в желаната позиция

Странични шини за поставяне на аксесоари

Антистатичен безшевни полиуретанови възглавнички

антибактериален матрак

Движения електрохидравлични:

- нагоре–надолу, промяна на височината не по-малко от 400 мм

- тренделенбург– обратен тренделенбург

- латерално накла-няне наляво-надясно

- на секция гръб

- промяна на дължината на масата спрямо носещата колона в посока глава-крака

Движения механични:

- на секция глава

- на секцията за краката поотделно

Зареждаща се батерия

Максимално тегло на пациента: не по-малко от 180 кг.
Комплектация на операционната маса:

- анестезиологичен параван – 1 брой

- опори за раменете/тялото/ходилата – 2 броя

- секция за ръка – 2 броя

- колан за ръка – 2 броя

- колан за тяло – 1 брой

- кракодържатели за поза гинекологична – 2 броя.

Осветителна система с таванно окачване, две тела с мултифасетиран рефлектор

Тип на светлината: студена, халогенна;

Интензитет на осветеност от 120 000 лукса на всяко тяло

Максимален диаметър на осветеното поле - не по-малко от 380 мм на всяко тяло

Отсъствие на сянка

Спектрална температура - 4200 К

Цветови индекс за цветовата гама CRI не по-малък от 95

Промяна на температурата в оперативното поле до 2°C

Автоматично включване на резервна крушка

Възможност за плавно регулиране на интензитета на осветеност чрез пулт вграден във всяко едно от ра-мената на лампата

Вкл./изкл. на всяко от телата да се извършва от ключ вграден в рамената им;

Комплектация на лампата: ръкохватки автоклавиру-еми – 4 броя.   
6.8. ПАРОВО-ВАКУУМЕН СТЕРИЛИЗАТОР настолен 50 - 60л. – 1 бр.

Минимални технически параметри и характеристики - Електрополирана от неръждаема стомана

Обем на стерилизационната камера: 50 ÷ 60 л - 1 Стеририлна единица.

Програмируем контролер

Зареждане с вода – автоматично

Автоматично отвеждане на кондензиралата вода, както и водата в края на цикъла, обратно в резервоара

Импулсна нагревателна изсушаваща система със стъпка на задаване през 5 мин.

Интегриран парогенератор - минимум 8 кW

Вграден принтер за документиране на процеса и  вграден RS 232 порт

Надежден бърз заключващ механизъм на вратата.
6.9. ФИБРО-ОПТИЧЕН ЛАРИНГОСКОП – 1 бр.
Минимални технически параметри и характеристики - Халогенна лампа 4бр. Лъжици за възрастни с различни размери:1, 2 и 3; Ръкохватка със стандартни батерии.

7.Обособена позиция: доставка на оборудване за хемодиализа, което включва:
7.1. АПАРАТИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА – 6 бр.
Минимални технически параметри и характеристики - Да притежават две клампи – артериална и венозна;

Да могат да провеждат унипунктурна диализа с две клампи;

Да позволяват профилиране на натрия, бикарбоната и ултрафилтрацията;

Да притежават вграден модул за измерване на кръвно налягане.

Да осигуряват във всеки момент от процедурата стартиране на изолирана ултрафилтрация (дифузия);

Да са от отворен тип – позволяват използването на кръвни линии, диализатори и диализни концентрати и от български производител;

Да разполагат с програма за топлинна дезинфекция (температура над 93 градуса Целзий) и с програма за дрениране;

Да дават възможност за плавно избиране дебита на диализния поток между 300 и 700 ml/min;

Да притежават антибактериален филтър за диализна течност;

Да дават възможност за плавна корекция на бикарбонатната концентрация на диализния разтвор;

Да дават възможност за автоматично включване на апарата в режим на промивка или дезинфекция;

Да притежават енергоспестяващ блок (топлообменник) ;

Да притежават акумулаторни батерии осигуряващи работа минимум 30 минути

Да притежават модул за измерване на Kt/V в реално време.
7.2. АПАРАТ ЗА ПОДГОТОВКА НА ВОДА ЗА 10 АПАРАТА – 1 бр.

Минимални технически параметри и характеристики - Да осигури 600 литра / час вода покриваща AAMI  стандарта за качество на диализно лечение.

Автоматична дезинфекция на осмозния модул със стандартни диализни дезинфектанти.

Качество на водата, порядък на почистване/отхвърляне:

Общо разтворени соли:>95%

Бактерии (CFU)и ендотоксини (EU): >99%

КПД ≥ 75%

Да притежава система за предварителна подготовка на входната вода:

- пясъчен филтър, сиатема от омекотители, дехлоринатор (активен въглен), филтърно тяло с филтър - 1 микрон

8.Обособена позиция: доставка на оборудване за централна стерилизационна, което включва:
8.1. ПЛАЗМЕН СТЕРИЛИЗАТОР 100л. – 1 бр.

Минимални технически параметри и характеристики - Ниско температурен плазмен стерилизатор

Ефективен обем на камерата 100л.

Правоъгълно сечение на камерата, която да е от алуминий

Работна температура до 45 °C

Продължителност на процеса: за тестови цикъл до  30-32 мин. и за стандартен цикъл до 55-57 мин.

Подходящ за стерилизация на инструменти и аксесоари от различни материали

Процесът предпазва инструментите от корозия и увреждане

Не се отделят вредни вещества и емисии

Напълно автоматичен микропоцесорен контрол

Автоматично отваряне и затваряне на вратата на камерата по следните три начини: от екрана за управление; с ръка или с крак

Генератор осигуряващ оптимална плътност на плазмата

Сензорен екран за управление

6,5’ TFT цветен дисплей

Вграден принтер за документиране на процеса

Вграден биологичен инкубатор

Всяка касета с водороден пероксид да осигурява 10 работни цикъла.
8.2. ПАРОВО-ВАКУУМЕН СТЕРИЛИЗАТОР – 2 бр.

Минимални технически параметри и характеристики - Врата – автоматично плъзгаща с вертикално отваряне

Камера, корпус и врати от неръждаема стомана

Ефективен обем на камерата – 1.5 стерилни единици - 100 - 120 л (1 СТЕ = 300 х 300 х 600 мм);

Форма на камерата – паралелепипед, направена от киселинноустойчива стомана;

Контролер със сензорен панел

Интегриран парогенератор и вакуум помпа

Силиконово уплътнение на вратата с гаранция за употреба от производителя минимум 3000 цикъла

Една врата

Вакуумна система – флуиден кръг

Риза за водно охлаждане

Архивиране на данните

Топлообменник

Принтер

Отговарящ на изискванията за паров стерилизатор съгласно EN 285
8.3. СИСТЕМА ЗА ВОДОПОДГОТОВКА – 1бр. - за два парово-вакуумни стерилизатора. 
9.Обособена позиция: доставка на оборудване за вътрешно отделение, което включва:

9.1. МОНИТОРИ С ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НЕПРЕКЪСНАТ МОНИТОРИНГ НА АН, ЕКГ, ОКСИМЕТРИЯ, ТЕЛЕСНА ТЕМПЕРАТУРА 7 бр. с централна мониторна станция – комплект – 1 бр.
Минимални технически параметри и характеристики – ЕКГ (с анализ на ST и аритмия), сатурация, дишане, пулс, неинвазивно кръвно налягане, температура и пулсова честота

Подходящ за възрастни, деца и новородени

15“ цветен TFT дисплей

Мин. 9 канала на изобразяване

Дигитална технология за измерване на сатурация

Мин. 120 часа информация за трендовете

Памет за мин. 500 изследвания

Едновременна работа с pacemaker

Защита срещу дефибрилатор и електронож

Аларма: 8 нива на визуална и звукова аларма

Вграден термален принтер

Измерване на инвазивно кръвно налягане (IBP) 1 или 2 каналa (ОПЦИЯ)

Възможност за централизирано мониториране с мрежова връзка

Мрежово и батерийно захранване

Капнометър (CO2) (ОПЦИЯ)ция)

SD – карта (опция)

Централна мониторна станция, включваща:

- Компютър с инсталиран софтуер Windows с лиценз,

- Суич

- 19-инчови монитори – 2 броя

- UPS (или еквивалент) за компютъра, суича и мониторите

- Лазерен принтер - черно/бял

- Специализиран софтуер.
9.2. МОНИТОРИ С ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НЕПРЕКЪСНАТ ИНВАЗИВЕН МОНИТОРИНГ НА АРТЕРИАЛНО НАЛЯГАНЕ – 2 бр.

Минимални технически параметри и характеристики - ЕКГ (с анализ на ST и аритмия), сатурация, дишане, пулс, неинвазивно кръвно налягане, температура и пулсова честота

Подходящ за възрастни, деца и новородени

15“ цветен TFT дисплей

Мин. 9 канала на изобразяване

Дигитална технология за измерване на сатурация

Мин. 120 часа информация за трендовете

Памет за мин. 500 изследвания

Едновременна работа с pacemaker

Защита срещу дефибрилатор и електронож

Аларма: 8 нива на визуална и звукова аларма

Вграден термален принтер

Измерване на инвазивно кръвно налягане (IBP) 1 или 2 каналa (ОПЦИЯ)

Възможност за централизирано мониториране с мрежова връзка

Мрежово и батерийно захранване

Капнометър (CO2) (ОПЦИЯ).

9.3. ЕКГ АПАРАТ 12 КАНАЛА – 3 бр.
Минимални технически параметри и характеристики - Брой на отвежданията-12

Брой канали за печат - 1,3,6 и 12 (6+6)

Чувствителност-5, 10, 20,auto; mm/mV

мин. 10" touch screen LCD дисплей

Програма за интерпретиране на изследванията

Памет- мин. 300 пациента

Сигнализация за лош контакт

Защита от дефибрилация

Филтри за елиминиране на смущения

РС софтуер за връзка с компютър

Термопринтер със скорост на отпечатване- 5;10;12,5;25;50mm/s

Вградено батерийно захранване за 100 ЕКГ записа

Комплект с принадлежности за възрастни

Спирометър (Опция)
9.4. ДЕФИБРИЛАТОР – 2 бр.
Минимални технически параметри и характеристики - Бифазен тип

Работа в два режима: режим синхронизиран с R вълната на електрокардиограмата и асинхронен режим

Устройството му позволява да се използва в екстремни условия без риск от механична повреда при удар

Импедансно компенсирано предаване на енергията

Диапазон на енергията: 2-200 Joule

Време за зареждане: 5 сек до стойност 200 Joule при напълно заредени батерии

Контрол на зареждането и разреждането директно от лъжиците

Възможност за работа с лъжици за еднократна употреба

Мин. 10" TFT LCD цветен дисплей с висока резолюция

Визуализация на ЕКГ:

посредством лъжиците - 1 канал

посредством пациентен кабел – 12 канала (опция) с визуализация на всички отвеждания

Функционални клавиши за бърза навигация

Филтри

Параметри на монитора: 3-канално ЕКГ, стойността на избраната енергия

Индикатор за стойността на сърдечната честота

Вграден термален принтер за ЕКГ - 3 канален

Мрежово и батерийно захранване (4 часа мониторинг или 150 шока)

Опция: Външен пейсмакър, SPO2, неинвазивно кръвно налягане
9.5. ФИБРО-ОПТИЧЕН ЛАРИНГОСКОП – 1бр.

Минимални технически параметри и характеристики - Халогенна лампа 4бр. Лъжици за възрастни с различни размери:1, 2 и 3; Ръкохватка със стандартни батерии.

9.6. ЕКГ ХОЛТЕР 12 КАНАЛА – 1 бр.
Минимални технически параметри и характеристики - Минимални технически характеристики:

Цифров три канален рекордер с LCD графичен дисплей

Трансфер на данни: USB порт или SD карта

Честота на дискретизация:  500 Hz

Време за запис: 24, 48, 72 часа

Тегло с батерии: макс. 110 гр.

Вграден часовник за реално време

Гласов запис на данни на пациента

Софтуер за използване под Windows или еквивалент.

Данните от изследванията могат да бъдат архивирани и изпращани по e-mail.

Режим на работа: full disclosure

Автоматичен анализ

Ритъм анализ

ST анализ

HRV анализ във времева област

Пейсмейкър анализ

Анализ на аритмии и сърдечна честота

Преброяване и сортиране на характерни QRS
9.7. СТРЕС ТЕСТ СИСТЕМА В КОМБИНАЦИЯ С ЛЕЖАЩ ВЕЛОЕРГОМЕТЪР И БЯГАЩА ПЪТЕКА – 1 бр.
Минимални технически параметри и характеристики - Състои се от:

1. ЕКГ-12 канален

2. Измерващ софтуер за 12-канален пълен запис (full disclosure)

3. Компютър, вграден  в 17 " LCD touchscreen монитор с медицинско изпълнение

4. апаратна количка

5. мастилено-струен цветен принтер

Изобразяване на 12 канала на монитора в реално време,

Дава възможност за прецизно детектиране и на най-малките отклонения в електрокардиограмата;

задаване на скорост, усилване и филтри от компютъра

възможност за избор на отвеждането на екрана

директно принтиране

непрекъснато следене на ЕКГ отвежданията

съхраняване на всички настройки след изключване на модула

Резултати и архивиране

автоматично съхранение на изследванията в паметта

възможност за създаване на медико-техническа база данни

дава възможност за комбиниране на резултатите от последователни изследвания за проследяване състоянието на пациента

Възможност за документиране и принтиране на изследванията

Измерване и интерпретация –протоколи в табличен и графичен вид

6. Бягаща пътека

- Скорост: 1-20 км/ч със стъпка 0,1 км

- Наклон: 0-20%, с точност до 0,1%

- За пациенти с тегло до 180 кг

7. Велоергометър, лежащ

- натоварване от 20 W до 400 W със стъпка 5W

- регулиране на наклона от лежащон до полулежащо положение 45 градуса

- управление по сериен интерфейс от ЕКГ апарата

- с вграден апарат за автоматично измерване на кръвно налягане, комплект с маншет и микрофон.
9.8. УЛТРАЗВУКОВ ИНХАЛАТОР – 1 бр.

Минимални технически параметри и характеристики - Ултразвуков инхалатор - настолен с голям обем на съдържателя, подходящ за овлажняване и инхалиране Контролируемо отдаване на аерозола до 3 ml / min

Размери на частиците под 4 микрона

Въздушен поток:  max 20 л / мин

Подходящ за клинично ползване

Безшумно действие - до 35 db;

Възможност за включване на различни допълнителни аксесоари (като опция) - бактериален филтър, съдържател за медикамент и съдържател за допълнителен медикамент;
9.9. ХОЛТЕР ЗА МОНИТОРИРАНЕ НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ – 1 бр.
Минимални технически параметри и характеристики - Комбинирана технология - осцилометрична и по Коротков

Бързо и лесно поставяне на маншета

Компактен и тих

Ниска консумация

Течнокристален дисплей

Продължителност на записа: до 48 ч

Интервали на измерване -  от 10 до 120 мин

Вградена памет за над 400 измервания и 30 секунди звуков запис

Диапазон на измерване на кръвното налягане: 30 -300 mmHg

Скорост на дефлация на налягането:  2-9  mmHg / sec или автоматично

Стартов бутон, позволяващ на пациента да инициализира уреда

Интерфейс за връзка с компютър -  през USB порт

PC Interface - тип USB

Позволява създаване на индивидуален план за мониториране на всеки пациент

Генерира кратки клинични отчети (таблични и графични) за кръвното налягане (систолично и диастолично), сърдечната честота, усреднено артериално налягане и тренд,

Повторен анализ на резултатите с променени критерии

Серийно сравнение на две различни изследвания на един и същ пациент

Съвместим е с Windows или еквивалент
програмиране и без наличието на компютър
9.10. РЕСПИРАТОР – 4 бр.
Минимални технически параметри и характеристики – Подходящ за възрастни и деца. Тъч скрийн, мин. 12“. Автономно захранване със сгъстен въздух чрез вградена турбина.
Режими на вентилация: VCV, PCV, SIMV, PSV, SPONT, CPAP, комбинирани

Мониторирани параметри: Paw, Pplat, Pmean, PEEP, Vti, Vte, MV, Mvspont, Ftot, Fspont, I:E. Респираторна механика, динамичен и статичен къмплайънс, резистънс, autoPEEP

Графики в реално време: налягане-време, поток-време, налягане-обем, поток-обем

3 нива на звукови и светлинни аларми

Дихателен обем: 0 – 1500 ml. Дихателна честота: 2-80 bpm. Инспират. време: 0,2-10

Тригерна чуствителност 1-15 L/min. FiO2: 21% - 100%.
Вградена батерия.

Софтуер и инструкция за работа на български език
ІII . ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1. Техническото предложение се изготвя по образец
ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПОСТАВЯ В ОТДЕЛЕН, ЗАПЕЧАТАН, НЕПРОЗРАЧЕН ПЛИК № 2 С НАДПИС: „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №................”, ПОСТАВЕН В ПЛИКА С ОФЕРТАТА.

Участниците подават техническо предложение по образец на Възложителя – Приложение 2, взависимост от обособената позиция за която участват. В случай, че участникът участва за повече от една обособена позиция, то той представя толкова плика № 2, за колкото обособени позиции участва. Не се допуска плик № 2 за отделните обособени позиции да се запечатват в един общ плик № 2.
В техническото предложение следва да бъдат ясно отразени технико – технологичните данни и спецификите на медицинско оборудване по отделните позиции и да отговаря на следните минимални общи изисквания:

1.
Медицинското оборудване трябва да бъде ново, неупотребявано, да бъде в актуалната производствена листа на производителя, като е включено в нея като модификация в периода след 2009 г.;
2.
Медицинското оборудване следва да отговаря на минималните изискванията, посочени в техническата спецификация;

3.
Предлаганата техника и медицински изделия да притежават СЕ - маркировка и декларация за съответствие;

4.
За всяка от обособените позиции участниците, определени за изпълнители трябва предварително да изградят среда, която да отговаря на стандартите за структурно окабеляване, да представи пълна документация, включително сертификат за мрежата.

5.
По време на сервизното обслужване на апаратурата по обособените позиции, Изпълнителят трябва да следи за качеството на заземяване на апаратите и веднъж в годината да подсигурява измерване от лицензирана лаборатория.
6.
В следгаранционното обслужване се включва поддръжката на оборудването, доставка и замяна на резервните части, труд, транспорт на техници, доставка и замяна на вакуумни елементи и всички други разходи, свързани с оборудването.

7.
Участниците се задължават да осигуряват оригинални резервни части в срок от 10 г., след изтичане на гаранционния срок на съответната апаратура. Същото следва да се докаже с декларация, издадена от участника и/или производителя;

8.
 Гаранционното обслужване по обособените позиции следва да включва и актуализация на софтуера, включително и необходимите лицензии и софтуерна поддръжка;

9.
 Участникът следва да осигури гаранционно обслужване на апаратурата и софтуера от оторизиран сервиз на производителя при максимално време за реакция до 24 часа, седем дни в седмицата;

10.
Участникът се задължава да осигури създаването на комуникационните връзки между доставената апаратура, софтуер и допълнително оборудване, и тези на другите доставчици, където е необходимо.
11.
Участникът трябва да представи декларация, че по време на гаранционния срок, както и по време на пълното следгаранционно сервизно обслужване, максималната продължителност на прекратяване на работа на оборудването поради повреди или профилактика ще бъде по-малко от 240 (двеста и четиридесет) часа годишно. В случай, че това време надвиши 240 (двеста и четиридесет) часа годишно, участникът, респективно изпълнителят се съгласява гаранционният срок, съответно срокът на пълно следгаранционно сервизно обслужване да бъдат удължени с толкова, колкото часа над определените 240 (двеста и четиридесет) часа оборудването не е работило.

12.
Участниците, определени за изпълнители за всяка една обособена позиция, следва да извършат в „МБАЛ –Велинград“ ЕООД, гр. Велинград, обучение на персонала на лечебното заведение за работа с апаратурата, останалото оборудване и да издаде документ за извършеното обучение;

13.
При въвеждане в експлоатация на съответното медицинско оборудване участникът, определен за изпълнител е длъжен да предостави Ръководства за експлоатация на апаратурата в официален превод на български език.

14.
Участникът е длъжен да представи попълнена таблица за съответствие с техническите параметри (Приложение №1 за съответнана обособена позиция), с приложен доказателствен материал за всяка отделна позиция от таблицата (технически спецификации, брошури).
IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1. Участниците представят ценово предложение по образец на възложителя, приложен към настоящата документация – Приложение № 3, за съответната обособена позиция, за която участва.

2. ТОЗИ ДОКУМЕНТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПОСТАВЯ В ОТДЕЛЕН, ЗАПЕЧАТАН, НЕПРОЗРАЧЕН ПЛИК № 3 С НАДПИС „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”, ПОСТАВЕН В ПЛИКА С ОФЕРТАТА.

3. Ценовото предложение съдържа: единична цена без и с ДДС и обща цена за изпълнение на поръчката без включен ДДС и с вкл. ДДС.

4. Общата цена включва всички разходи на изпълнителя за изпълнение на поръчката.

5. Цените трябва да бъдат посочени в български лева, с точност до втория знак след десетичната запетая.

В случай, че участникът участва за повече от една обособена позиция, то той представя толкова плика № 3 за колкото обособена позиции участва. Не се допуска плик № 3 за отделните обособени позиции да се запечатват в един общ плик № 3.
изисквания

за участие и указания за подготовка на офертата

І. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ.

А. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в процедурата.

2. Разходите, свързани с изготвяне и подаване на офертите са за сметка на Участника. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи независимо от начина на провеждане и изхода от процедурата.

3. Участниците се представляват от своите законни представители или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с нотариално заверено пълномощно.

4. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени в ЗОП и предварително обявените от Възложителя условия.

5. Участници в процедурата могат да бъдат български или чуждестранни физически или юридически лица, или обединения между тях.

6. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, участниците в него следва да имат сключено споразумение помежду си, което прилагат към офертата, като определят едно лице, което да представлява обединението. Необходимо е срокът на споразумението да бъде най – малко за срока за изпълнение на поръчката.

7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Б. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА
І. В откритата процедура може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, или обединения на такива лица, които отговарят на изискванията, регламентирани от ЗОП и обявените изисквания от Възложителя в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка.

ІІ. Не може да участва в откритата процедура лице, при което е налице някое от следните обстоятелства:

а) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

б) престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

в)  е обявен в несъстоятелност;

г) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове;

д) при което лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП  са свързани лица  с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

е) са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
ж) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

3) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община Велинград, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
и) който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

й) има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;
к) представя самостоятелна оферта, а участва и в обединение подало оферта или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник.

При подаване на офертата, участникът удостоверява липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП и посочените в обявлението изисквания по чл.47, ал.2 от ЗОП с декларация.
*** Изискванията по точки а), б и, д) се отнасят за лицата, които представляват участника, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

Изискванията на точки а), б) и д) (чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т.5 и ал.5, т. 1 от ЗОП), се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец – за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива. Когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

За обстоятелствата по точки в), г), е), ж) з), и) и й) (чл. 47, ал.1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП), когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

Декларациите за отсъствие на обстоятелства по букви а), б), в), г), д), е) ж), з), и) и й) по-горе се попълват, подписват и подпечатват, съгласно приложените към документацията образци - Приложения № 5, 6 и 7.
ІІІ. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларациите по букви а), б), в), г), д), е) ж), з), и) и й) описани по-горе се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

ІV. Когато участникът е чуждестранно физическо, юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят на горепосочените изисквания в държавата, в която са установени.
V. Когато в съответната чужда държава не се издават документите по чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП или когато те не включват всички случаи по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви от „а” до „д”, т. 2, т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която участникът е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен. В този случай, документите по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви от „а” до „д”, т. 2, т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 3, т. 4, т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП, които са на чужд език се представят и в превод.
VІ. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви от „а” до „д”, т. 2, т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 3, т. 4, т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47 , ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, в 7-дневен срок от настъпването им. Възложителят има право по всяко време да проверява заявените от участника данни в представената оферта.
В. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

1. Всеки участник може да представи само една оферта.
2. Не се допуска представянето на различни варианти.

3. Не се допуска участник в процедурата да участва в офертата на друг участник за същата поръчка под каквато и да е форма.

4. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка е длъжен да заяви в офертата си, дали при изпълнението на поръчката ще ползва подизпълнители, имената/наименованията на подизпълнителите, вида и дела на тяхното участие.

5. Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

6. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, при условие че отговарят на обявените в документацията условия.

7. Едно и също физическо или юридическо лице няма право да участва едновременно в две обединения, които са участници в процедурата, или да участва в процедурата самостоятелно и в обединение.

8. Не се допуска до участие в процедурата участник, който не отговаря на законовите изисквания или на някое от условията на Възложителя.
9. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно оферта, която е:

9.1. Постъпила в прозрачен, незапечатан плик или в скъсан плик;

9.2. Постъпила след изтичане на крайния срок за получаване.

Забележка: Представянето на оферта за участие в настоящата открита процедура задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника не ангажира по никакъв начин Възложителя.

ІІ. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

1. Комуникацията между Възложителя и участниците в настоящата процедура е в писмен вид.

2. Обменът на информация между Възложителя и участника се извършва по един от следните начини:

- лично срещу подпис;

- по пощата – писмо с обратна разписка, изпратено на посочените от Възложителя/участника адреси;

- чрез куриерска служба;

- по факс;

- чрез комбинация от тези средства;
- по електронен път по реда на Закона за електронния подпс и електроннния документ;
3. Писмата и уведомленията трябва да бъдат адресирани до посочените лица за контакти.

4. При подаване на офертата си участникът може да посочи чрез изрично отбелязване коя част от нея има конфиденциален характер, като постави гриф „Конфиденциална информация” или „Търговска тайна” върху всяка страница на документите, за които счита, че съдържат такава информация и да изисква от Възложителя да не я разкрива.

Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по чл. 44 и чл. 73, ал. 4 от ЗОП.

5. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис и/или се изпращат по пощата с обратна разписка и/или се изпращат по факс.

ІІІ. ГАРАНЦИИ

Гаранциите, определени от възложителя с обявлението за откриване на процедурата са, както следва:

Гаранция за участие в процедурата – парична сума, преведена по банкова сметка на Възложителя към момента на подаване на офертата за участие в процедурата, или безусловна и неотменяема банкова гаранция в полза на Възложителя, съгласно чл. 61 от ЗОП. Банковата гаранция се представя в оригинал, срока на валидност на банковата гаранция за участие следва да е не по-кратък от срока на валидност на офертата на участника. Банковата гаранция за изпълнение на договора не може да бъде със срок на валидност по-кратък от 30 дни след изтичане срока на договора.
При избор на парична гаранция в платежното нареждане следва да се посочи пълното наименование на обществената поръчка, за която се отнася гаранцията. При парична гаранция се представя заверено от участника копие на платежното нареждане.
Когато участникът избере формата на гаранцията да е парична сума, същата следва да се преведе по банкова сметка на възложителя, както следва:

Банков код BIC: RZBBBGSF
Банкова сметка IBAN: BG 65RZBB91553320010530
„Райфайзенбанк България”ЕАД-клон Велинград
Размерът на Гаранцията за участие е както следва:

За обособена позиция № 1: Доставка на оборудване за отделение по клинична патология – 600 (шестстотин) лева.

За обособена позиция № 2: Доставка на оборудване за отделение по образна диагностика – 1 350 (хиляда триста и петдесет)  лева.

За обособена позиция № 3: Доставка на оборудване за ендоскопски кабинети – 3 780 (три хиляди седемстотитн и осемдесет лева) лева.

За обособена позиция № 4: Доставка на оборудване за хирургично отделение – 6 360 (шест хиляди триста и шестдесет) лева.

За обособена позиция № 5: Доставка на оборудване за отленеие по неврология – 1 300 (хиляда и триста лева) лева.

За обособена позиция № 6: Доставка на оборудване за отделение по акушеро генекология – 2 260 (две хиляди двеста и шестдесет) лева.

За обособена позиция № 7: Доставка на оборудване за хемодиализа – 1 430 (хиляда четиристотин и тридесет) лева.

За обособена позиция № 8: Доставка на оборудване за централна стерилизационна – 3 380 (три хиляде триста и осемдесет) лева.

За обособена позиция № 9: Доставка на оборудване за вътрешно отделение – 2 430 (две хиляди четиристотин и тридесет) лева.

Гаранцията за участие в процедурата се задържа или усвоява по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП.

Гаранция за изпълнение на договора. При подписване на конкретен договор изпълнителят представя гаранция за изпълнението на поръчката – парична сума, преведена по банкова сметка на Възложителя или безусловна и неотменяема банкова гаранция.
Когато участникът избере формата на гаранцията да е парична сума, същата следва да се преведе по банкова сметка на възложителя, както следва:
Банков код BIC: RZBBBGSF
Банкова сметка IBAN: BG 65RZBB91553320010530
„Райфайзенбанк България”ЕАД-клон Велинград
Срокът на валидност на представената банкова гаранция за изпълнение на договора следва да е не по-малко от 30 дни след изтичане срока на действие на договора за обществена поръчка.
2.1. Размерът на гаранцията за изпълнение е 3 (три) на сто от стойността на договора без ДДС.

2.2. Гаранцията трябва да е представена в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.

2.3. При внасяне на парична гаранция, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася.

2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава, при условията и в случаите, предвидени в договора за възлагане на  обществената поръчка.

Възложителят освобождава паричните гаранции, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

ІV. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ

1. Минимални изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците.

Участникът следва да има минимален общ оборот за предходните три години (2009, 2010 и 2011 г.) в размер на:

За обособена позиция № 1: Доставка на оборудване за отделение по клинична патология – 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева.

За обособена позиция № 2: Доставка на оборудване за отделение по образна диагностика – 200 000 (двеста хиляди)  лева.

За обособена позиция № 3: Доставка на оборудване за ендоскопски кабинети – 600 000 (шестотин хиляди) лева.

За обособена позиция № 4: Доставка на оборудване за хирургично отделение – 800 000 (осемстотин хиляди) лева.

За обособена позиция № 5: Доставка на оборудване за отленеие по неврология – 200 000 (двеста хиляди) лева.

За обособена позиция № 6: Доставка на оборудване за отделение по акушеро генекология – 500 000 (петстотин хиляди) лева.

За обособена позиция № 7: Доставка на оборудване за хемодиализа – 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева.

За обособена позиция № 8: Доставка на оборудване за централна стерилизационна – 600 000 (шестстотин хиляди) лева.

За обособена позиция № 9: Доставка на оборудване за вътрешно отделение – 500 000 (петстотин хиляди) лева.

Участникът следва да е реализирал минимален оборот от договори за доставки на медицинско оборудване общо за предходните три години (2009, 2010 и 2011 г.) в размер на:

За обособена позиция № 1: Доставка на оборудване за отделение по клинична патология – 100 000 (сто хиляди) лева.

За обособена позиция № 2: Доставка на оборудване за отделение по образна диагностика – 100 000 (сто хиляди)  лева.

За обособена позиция № 3: Доставка на оборудване за ендоскопски кабинети – 300 000 (триста хиляди) лева.

За обособена позиция № 4: Доставка на оборудване за хирургично отделение – 400 000 (четиристотин хиляди) лева.

За обособена позиция № 5: Доставка на оборудване за отленеие по неврология – 100 000 (сто хиляди) лева.

За обособена позиция № 6: Доставка на оборудване за отделение по акушеро генекология – 250 000 (дваста и петдесет хиляди) лева.

За обособена позиция № 7: Доставка на оборудване за хемодиализа – 100 000 (сто хиляди) лева.

За обособена позиция № 8: Доставка на оборудване за централна стерилизационна – 300 000 (триста хиляди) лева.

За обособена позиция № 9: Доставка на оборудване за вътрешно отделение – 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева.

В случай, че участникът представи оферта за повече от една обособена позиция, то минималните изискуеми обороти са сбор от оборотите на всяка една от обособените позициите, за които участва.

Под „доставки със сходен предмет на обособената позиция” се разбира доставки на апаратура или софтуер, с които могат да бъдат постигнати сходни резултати, както с апаратурата или софтуера, предмет на съответната обособена позиция от поръчката.
2. Минимални изисквания за технически възможности на участниците

- Участникът да е реализирал най-малко една доставка, за всяка от обособените позиции за които участва, от подобен вид апаратура през последните 3 г. до датата на представяне на офертата.

- Участникът следва да представи сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на:

- дейността на производителя и участника със стандарт ISO 9001:2008 и/или ISO 13485:2003 включващ в предмета: „……… дистрибуция на медицинска апаратура” или еквивалент;

- дейността на участника със стандарт ISO 9001:2008 включващ предмета: „сервиз на медицинско оборудване и апаратура” или еквивалент;

- Участниците трябва да притежават валидно разрешение/удостоверение за търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България, издадено по реда на Закона за медицинските изделия.

- Участниците трябва да са оторизирани от производителя на предлаганите медицински изделия. Участникът да е оторизиран от производителя да извършва доставки на предлаганата апаратура и софтуер.

- Участникът да осигури екип от най-малко двама квалифицирани сервизни инженери, по всяка обособена позиция, по която представя предложение, преминали курс на обучение за сервиз и поддръжка на предлаганата медицинска апаратура, при производителя на предлаганата апаратура;

- Предлаганата апаратура трявва да отговаря на изискванията на Директива 93/42/ЕЕС (СЕ-маркировка).

Участник, който не отговаря на което и да е от посочените изисквания, се отстранява от участие в процедурата.

V. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация, при спазване на разпоредбите на ЗОП.

1. Офертата се изготвя по приложения в документацията образец (Приложение № 1). Офертата, както и приложенията към нея се представят на български език. Офертата се подписва от управляващия и представляващ участника или от изрично упълномощен с нотариално заверено пълномощно негов представител и се подпечатва с печата на участника.
1.1. Техническото предложение се изготвя по приложения в документацията образец (Приложение №2 за съответната обособена позиция).
1.2. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявлението и документацията за участие в откритата процедура за възлагане.

2. Оферта, представена след изтичане на крайния срок за получаване, не се приема от възложителя и се връща на участника.

3. Офертите се подават от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в деловодството на Община Велинград, гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35. Офертите на участниците се приемат всеки работен ден от 08:30 до 12:30 часа и от 13:00 до 17:00 часа в срок до датата, посочена в обявлението на поръчката. Офертите трябва да бъдат получени от възложителя на посочения адрес, не по-късно от деня и часа, посочени в обявлението за възлагане на обществената поръчка.

4. Офертата се представя в запечатан непрозрачен голям плик, с ненарушена цялост от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Големият плик съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

4.1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите, изброени в раздел VІ „НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ”, от настоящите Изисквания, отнасящи се до критериите за подбор на участниците.

4.2. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставя Техническото предложение, изготвено съгласно изискванията на т. ІІІ „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” от Техническата спецификация.

4.3. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника, изготвено по образец на възложителя (Приложение №3.1, №3.2, №3.3 или №3.4 за съответаната обособена позиция) и съгласно изискванията на т. ІV „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” от Техническото задание.
В случай, че участникът участва за няколко обособени позиции, то същият представя един плик №1 Документи за подбор.
5. Върху големия плик с офертата трябва да бъде отбелязана следната информация:

Община Велинград
За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител за доставка на оборудване за нуждите на „МБАЛ Велинград” ЕООД по обособена позиция ……………… (изписва се обособената позиция по която участникът подава оферта ”
ВЪРХУ ПЛИКА ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАПИСАНО ИМЕТО И ПЪЛЕН АДРЕС НА УЧАСТНИКА, ТЕЛЕФОН И ПО ВЪЗМОЖНОСТ ФАКС И ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС.

6. Върху пликове № 2 и № 3 освен надписа се отбелязва името на участника и обособената позициция за която участват.
7. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава входящ регистрационен документ.

8. До изтичането на срока за получаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика ясно се изписва следното: „Допълнение/ Промяна на оферта, към вх. №…..............…”.

9. Варианти на офертата не се приемат.

10. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:

10.1. Когато срокът е посочен в дни, той изтича в последния работен ден на посочения период.

10.2. Когато последният ден от срок съвпада с официален български празник или почивен ден, срокът изтича в края на следващия работен ден.
11. Офертите на участниците трябва да са валидни в срок – 120  (сто и двадесет) календарни дни, от датата, която е посочена като краен срок за получаване на офертите в обявлението за обществена поръчка. Оферта с по-малък срок на валидност ще бъде отстранена от Възложителя на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
12.  Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.
13. Всички документи трябва да са:

а/ Заверени (когато са копия) с гриф “Вярно с оригинала”, подписани от лицето/та, представляващи участника, когато не е упоменато друго изискване за вида заверка на документа.
б/ Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в търговската регистрация или удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за извършването на тези действия;

в/ Всички документи трябва да са с дата на издаване, предшестваща подаването им не повече от 3 месеца или да са в срок на тяхната валидност, когато такава е изрично записана в тях.

г/ Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език или в превод на български език /преводът следва да е официален на представени на чужд език документи за регистрация на участника/, в противен случай няма да бъдат разглеждани.

д/ По техническото и ценово предложение не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.

е/ В случай, че участникът е обединение, лицето, представляващо обединението представя и подписва офертата за участие в процедурата и всички приложени документи към офертата.

ж/ Документите в офертата на участниците трябва да са подредени по реда, описан в списъка на документите, който се поставя като първи начален документ.
з/ Всички страници на документите от офертата да са номерирани последователно с единна последваща номерация от началото до края.

VІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1. Оферта по образец - Приложение 1 (оригинал). Всяка оферта за участие в процедурата е съгласно приложените в настоящата документация образци и към нея се прилагат:

1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата (оригинал), подписан от представляващия участника. Списъкът се поставя като първи начален документ в предложението на участника.
1.2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно член 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е българско юридическо лице или едноличен търговец, документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, кандидатите или участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите заявления за участие или оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.
Когато участникът е физическо лице или физическо лице е включено в състава на обединение, се представя заверено от участника/физическото лице копие от документа за самоличност. Ако тези физически лица са чуждестранни граждани документът за самоличност се представя и в официален превод на български език.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, участниците в него следва да имат сключено споразумение  помежду си, което прилагат към офертата, като определят едно лице, което да представлява обединението. Споразумението за обединението следва да бъде със срок, най – малък като този за изпълнение на поръчката. Споразумението се представя в оригинал или копие с нотариална заверка. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора.
Документите за регистрация на участника следва да бъдат издадени от компетентния орган в страната на участника.

Ако участникът е чуждестранно юридическо лице или обединение с чуждестранни юридически лица, документът за регистрация или аналогични на тях документи трябва да бъдат издадени от компетентния орган на държавата, където е установен участника и да са придружени от официален превод на български език.

Документите съгласно тази точка се представят и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, които не са юридически лица, и от подизпълнителите на участника.

1.3. Нотариално заверено пълномощно на лицето подписващо офертата – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Нотариално заверено пълномощно се представя и в случайте, когато участникът е обединение и в представеното споразумение за неговото учредяване няма определено лице, което да представлява обединението.

1.4. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, и ал. 2, т. 1, 2а, 3,  4 и 5 и чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки (оригинал) – попълва се по приложения образец към настоящата документация (Приложение 4) и се подписва.

1.5. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви от “а” до “д” и ал. 2, т. 5 от ЗОП (оригинал) – попълва се по приложения образец към настоящата документация (Приложение 5) и се подписва. Наличие на някое от обстоятелствата по ал. 2 ще бъде основание за отстраняване от процедурата.

1.6. Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП (оригинал) – попълва се по приложения образец към настоящата документация (Приложение 6) и се подписва.

1.7. Декларация за запознаване с условията на поръчката (Приложение 7).
1.8. Декларация за приемане клаузите на проекта на договора (оригинал) - представя се по приложения образец (Приложение 9).

1.9. Декларация, че участникът няма да ползва/ще ползва подизпълнител (оригинал) - представя се по приложения образец (Приложение 10).
1.10. Списък с данни за подизпълнители (ако се ползват такива), както и декларация, подписана от представляващия подизпълнителя за съгласие за участие при изпълнение на поръчката (оригинал) - представя се по приложения образец (Приложение № 11) към документацията. Към списъка за подизпълнителя се прилагат документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5 и 6 от ЗОП, надписани с думата „подизпълнител”. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

1.11. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата под форма на банкова гаранция или парична сума в лева –  в брой по банковата сметка на Възложителя.
1.12 Декларация от участника(свободен текст) (оригинал), че предлаганата апаратура е нова и неупотребявана.

1.13. Административни данни за участника (Приложение 14).
2. Икономическо и финансово състояние – изискуеми документи:

По отношение на всички обособени позиции, следва да се представят:

2.1. Заверени от участника копия на отчет за приходите и разходите като съставни части на годишния финансов отчет за предходните три години (2009, 2010 и 2011 г.), когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.

Представянето на счетоводни баланси и отчети за приходи и разходи не се изисква, когато същите са публикувани в Търговския регистър на Агенцията по вписванията по ЕИК партидата на участника.

2.2. Информация (счетоводна справка) в свободен текст по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП за общия оборот и оборота от доставки на медицински изделия за 2009, 2010 и 2011 г. (оригинал).

Гореописаните документи се представят в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

В случай, че участникът ще използва подизпълнители документите се представят за всеки от тях, а минималните изисквания се прилагат съобразно вида и дела на участие на подизпълнителите.
При участие на обединение документите се представят от тези участници в обединетието, чрез които същото доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.

3. Технически възможности – изискуеми документи:
3.1. Списък – Декларация (свободен текст) (оригинал), съдържащ основните договори (с предмет, доставка на медицински изделия) изпълнени  от участника през последните 3 (три) години, до датата на представяне на офертата с посочен предмет на договора, стойност, дати, срокове на изпълнение и възложителите по тях. Списъкът трябва да съдържа договори за доставка на медицински апаратури. Договорите от списъка да са еквиваленти на прогнозната стойност за всяка от позициите, за които се участва.
3.2. Към списъка задължително се прилагат заверени от участника копия на препоръки за добро изпълнение на договорите, посочени в списъка, издадени от Възложителите. Референциите следва да съдържат най-малко следната информация: договорът/доставката, за които се отнася/т; датата и мястото на изпълнение на доставката/ите; възложителят/получателят на договора/доставката, който е издал референцията, респ. - препоръката; посочване дали доставката/ите е/са изпълнена/и професионално, коректно и в съответствие с нормативните изисквания.

3.3. Опиисание и фотографски снимки на апаратурата, която ще се доставя, включително документи, удостоверяващи съответствието на предлагания апарат с изискванията на техническата спецификация – проспекти, каталози, техническа документация и др.

3.4. Заверени от участника копия на сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи:

•
че производителят на апаратурата е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008 и/или ISO 13485:2003 с предмет: „проектиране и развитие, производство и дистрибуция на медицинска апаратура” или еквивалент;

•
че лицето, което ще извършва дейността по доставка, монтаж и обучение на персонала е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008 с предмет: „търговия и сервиз на медицинска апаратура и медицински изделия” или еквивалент;

3.5. Разрешение/удостоверение за търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България от категория издадено по реда на Закона за медицинските изделия.

3.6. Оторизационно писмо от производителя на предлаганите медицински изделия и софтуер(оригинал или нотариално заверено копие).
3.7. Копия на документи, издадени от производителя, удостоверяващи съответствието на предлаганата апаратурата с Директива 93/42/ЕЕС (СЕ-маркировка).

3.8. Декларация в сободен текст за екип квалифицирани сервизни инженери, по всяка обособена позиция, по която участва, преминали курс на обучение за сервиз и поддръжка на предлаганата медицинска апаратура.
Когато участник е обединение, което не е юридическо лице, изискуемите документи относно технически възможности и квалификация се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП, без съответните ригистрации и сертификати съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП.
Когато участник предвижда участие на подизпълнители, изискуемите документи относно технически възможности и квалификация се представят за всеки един от тях, като изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

4. Техническо предложение (оригинал) – представя се по образец (Приложение №2 за всяка от обособената позиция за която се подава оферта).

ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПОСТАВЯ В ОТДЕЛЕН, ЗАПЕЧАТАН, НЕПРОЗРАЧЕН ПЛИК № 2 С НАДПИС „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”, ПОСТАВЕН В ПЛИКА С ОФЕРТАТА.

5. „Предлагана цена” (оригинал), попълнена по образец – (Приложение № 3 за всяка от обособените позиции за която се подава оферта), поставена в запечатан и непрозрачен плик, съгласно изискванията на документацията и ЗОП.

ТОЗИ ДОКУМЕНТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПОСТАВЯ В ОТДЕЛЕН, ЗАПЕЧАТАН, НЕПРОЗРАЧЕН ПЛИК № 3 С НАДПИС „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”.

Цените трябва да бъдат посочени в български лева, с точност до втория знак след десетичната запетая.

VІІ. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ

1. Поръчката следва да се изпълнява съгласно Техническата спацификация, условията на договора, проект на който представлява неразделна част от настоящата документация.

2. Заплащане изпълнението на поръчката се осъществява по банкова сметка на изпълнителя при условия и ред, регламентирани в договора за изпълнение, неразделна част от настоящата документация за възлагане на обществената поръчка.
VІІІ. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ В КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерий „икономически най-изгодна оферта”.

Икономически най- изгодна оферта за Възложителя е офертата получила най- висока комплексна оценка (КО) от максимално възможни 100 (сто) точки, като сума от индивидуалните оценки по отделните  показатели за всяка една обособена позиция, изчислени по следната формула:

КО = Т1+ Т2 + Т3

Като точките се състоят от:

	ПОКАЗАТЕЛИ
	ТОЧКИ

	T1 „Цена”
	Q1=50

	Т2 Цена на пълно следгаранционно  годишно обслужване след изтичане на гаранционния срок
	Q2=25

	Т3 Срок на гаранционно обслужване
	Q3=25


По показателят Т1 - „Цена” се оценява ценовата оферта на участника. Точките се формират по следната формула:

Т1n = P min/Pn. * 50, където
P min   е най-ниската предложена цена;

P n –  предложената цена от n участник;

Т n – оценка на n участник

Показателят Т2 „Цена на пълно годишно следгаранционно  обслужване след изтичане на гаранционния срок” оценява ценовата оферта на участника, касаеща следгаранционното обслужване на апаратурата. По този показател, участникът следва да посочи цена на годишна база след изтичането на гаранционния срок, която включва поддръжка на оборудването, резервните части, труд, транспорт на техници, вакуумни елементи и всички други разходи, свързани с оборудването. Посочената цена следва да е съобразена и с всички възможни външни променливи като инфлация, валутни колебания и др. и се формира по следната формула,
Т2n = P min/Pn. * 25, където

P min – най-ниската предложена цена за пълно годишно следгаранционно обслужване;

P n – предложената цена за следгаранционно обслужване от n-тия участник;

Т 2n – оценка на n-тия участник

Показателят Т3 - „Срок на гаранционно обслужване” оценява срока на гаранционно обслужване предлагано от участника. Участниците получават следните видове точки:

Т3n = Т n/Тmax. * 25, където
T max – най-високата стойност на предложения параметър;

T n –  предложения параметър от n участник;

Т n – оценка на n участник

Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока оценка (КО) на офертата. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни,  за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Ако и в този случай офертите имат еднакъв брой точки, комисията  организира публично заседание, на което кани участниците с еднакъв брой точки и нотариус. На това публично заседание се провежда жребий и комисията класира на по-предно място кандидата, определен чрез жребия.
IХ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура.

Поръчката следва да се изпълнява съгласно условията на договора. Неговите клаузи не подлежат на предоговаряне, освен в предвидените от ЗОП случаи.

	
	Образец

Приложение № 1
За всички обособени позиции

	Наименование на Участника:
	

	Правно организационна форма на участника:
	

	Седалище по регистрация:
	

	БУЛСТАТ номер или ЕИК:
	

	Точен адрес за кореспонденция:
	(държава, град, пощенски код, улица, №)

	Телефонен номер:
	

	Факс номер:
	

	Лице за контакти:
	

	e mail:
	

	BIC, IBAN: сметка за връщане гаранция за участие
	

	
	


До
……………………………..
ОФЕРТА

за изпълнение на поръчка

	Наименование на поръчката:
	


Уважаеми госпожи и господа,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, удостоверяваме и потвърждаваме, чe представлявания от нас участник отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие.

Предмет на доставка ……………………………………………………………….. (изписва се предмета на обособената позиция, за която участва)
1. Доказателствата за икономическото и финансово състояние, както и техническите ни възможности и квалификация за изпълнение на поръчката са оформени съгласно обявлението и указанията на възложителя и приложени към настоящата оферта и посочени в „Списък на документите в офертата”.

2. Техническото предложение е оформено съгласно обявлението и указанията на възложителя и приложено към настоящата оферта и посочено в „Списък на  документите в офертата”.

3. Предлаганата цена за изпълнение на поръчката е оформена съгласно указанията на възложителя, поставена е в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагана цена”, поставен  в плика с офертата.

4. Приемаме да бъдем обвързани с тази оферта за срок от 120 (сто и двадесет) дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

5. Предлаганата от нас апаратура е нова и неупотребявана.

Подпис:

	Дата
	________/ _________ / ______

	Име и фамилия
	__________________________

	Длъжност
	__________________________

	Наименование на участника
	__________________________


Печат
	
	Образец

Приложение № 2 /за всички обособени позиции/
За обособена позиция № …….

	Наименование на Участника:
	

	Правно организационна форма на участника:
	

	Седалище по регистрация:
	

	БУЛСТАТ номер или ЕИК:
	

	Точен адрес за кореспонденция:
	(държава, град, пощенски код, улица, №)

	Телефонен номер:
	

	Факс номер:
	

	Лице за контакти:
	

	e mail:
	

	BIC, IBAN: сметка за връщане гаранция за участие
	

	
	


До
Община Велинград
техническо предложение

за изпълнение на поръчка

	Наименование на поръчката:
	


Уважаеми госпожи и господа,

Предлагаме да изпълним обществената поръчка, съгласно следните параметри:

1. Обособена позиция: ……………………………..
.
Технически характеристики 

	ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Предлагаме следния срок за изпълнение на поръчката, включващ доставка, монтаж и обучение на оправомощените от възложителя лица за работа с апаратурата ще извършим в срок, както следва:

- срок за доставка и монтаж на система за виртуална симулация с компютърен томограф за лъчепланиране 1 бр.: ………………………………….. (словом) в календарни дни.
- срок за обучение на персонала ...................… (словом) календарни дни от въвеждане в експлоатация.
Предлагаме и се задължаваме да осигурим следния гаранционен срок на апаратите: ……………………….. (словом) в месеци (участниците следва да посочат гаранционен срок над задължителните минимални 30 месеца).
Подпис:

	Дата
	________/ _________ / ______

	Име и фамилия
	__________________________

	Подпис на лицето
	__________________________


	Наименование на участника
	Образец

Приложение № 3 /за всички обособени позиции/
За обособена позиция № …

	Правно организационна форма на участника
	

	Седалище по регистрация:
	

	БУЛСТАТ номер или ЕИК:
	

	Точен адрес за кореспонденция:
	(държава, град, пощенски код, улица, №)

	Телефонен номер:
	

	Факс номер:
	

	Лице за контакти:
	

	e mail:
	

	BIC; IBAN:сметка за връщане гаранция за участие
	


До

Ценово предложение

за изпълнение на поръчка
	Наименование на поръчката:
	


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След проучване и запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане обществена поръчка с предмет ........................................................... предлагаме да изпълним доставката, при следните финансови условия

	
	Наименование на оборудването/ апаратурата
	Марка и модел на техниката, производител
	Технически параметри и характеристики на

медицинска апаратура
	количество
	Предлагана ед.цена без ДДС
	Предлагана ед.цена с ДДС

	
	
	
	
	
	
	


Общата цена без ДДС за изпълнение на поръчката е в размер на ............... ( .......................... с думи) лева. Тази цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката. Общата цена с ДДС за изпълнение на поръчката е в размер на ............... ( .......................... с думи) лева.
Цена на пълно следгаранционно обслужване за срок от 1 (една) година след изтичане на гаранционния срок: …………………………………………. (цифром и словом) без ДДС, ……………………………………… (цифром и словом) с включен ДДС.
Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 120 календарни дни от датата, която е посочена като краен срок за получаване на офертите в обявлението за обществена поръчка и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До сключване на договора, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Подпис:

	Дата
	________/ _________ / ______

	Име и фамилия
	__________________________

	Подпис на лице
	__________________________

	Длъжност
	__________________________

	Наименование на участника
	__________________________


Образец
Приложение № 4
Д Е К Л А Р А Ц И Я *
по чл. 47, ал.1, т. 2 и 3, и ал. 2, т. 1, 2а, 3, 4и чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ 








  с лична карта № 

, издаден на 



 от 
   
           , с ЕГН
           


, в качеството ми на
_______________________ (посочете длъжността) на  



   

(посочете фирмата на участника) - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на високоспециализирано диагностично и лечебно оборудване за „МБАЛ  - Велинград” ЕООД, гр. Велинград –  за обособена позиция № ..... с предмет: „......................................................”

(посочете наименованието на обособената позиция)

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Представляваният от мен участник 





 (посочете фирмата на участника) :

-   не е обявен в несъстоятелност;

- не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна на горепосочените процедури съгласно националните му закони и подзаконови актове.

2. Представляваният от мен участник 





 (посочете фирмата на участника):

-    не е в открито производство по несъстоятелност;
-    не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

-  не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове;

-  неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

3. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията
 или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.
4. Представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.
5. Представлявания от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.

6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

г.                 



Декларатор: ​

(дата на подписване)          






(подпис и печат)

Образец

Приложение № 5
Д Е К Л А Р А Ц И Я *
по чл. 47, ал. 4 от ЗОП

за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви от “а“ до “д“ и ал. 2, т. 5 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ 








  с лична карта № 

, издадена на 



 от 


 с ЕГН



, в качеството ми на
_______________________ (посочете длъжността) на  



   

(посочете фирмата на участника) ЕИК ................................, със седалище и адрес на управление








           
          - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на високоспециализирано диагностично и лечебно оборудване” за „МБАЛ - Велинград” ЕООД, гр. Велинград – обособена позиция № ..... с предмет: „......................................................”

(посочете наименованието на обособената позиция)

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда/реабилитран (а) съм/ за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

г.                 



Декларатор: ​

(дата на подписване)






(подпис)
Забележка: Представят се собственоръчно подписани декларации: от всяко едно от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП; при едноличен търговец – за физическото лице – търговец; във всички останалите случаи, включително за чуждестранните лица – от лицата, които представляват участника по закон; попълват се и от прокуристите, когато има такива (когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се попълва само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България). В случай че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя за всяко едно от тях от лицата по предходното изречение.


Образец

Приложение № 6
Д Е К Л А Р А Ц И Я *
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 1

от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ 








  с лична карта № 

, издадена на 



 от 


 с ЕГН



, в качеството ми на
______________________________ __________  (посочете длъжността, която заемате в управителен или контролен орган на участника, както и точното наименование на съответния орган) на  





 (посочете фирмата на участника), ЕИК .................................., със седалище и адрес на управление




 - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на високоспециализирано диагностично и лечебно оборудване” за „МБАЛ  - Велинград” ЕООД, гр. Велинград – обособена позиция № ..... с предмет: „......................................................”

(посочете наименованието на обособената позиция)

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. В качеството си на лице по чл. 47, ал. 4( от ЗОП при _____________________ (посочете фирмата на участника) не съм свързано лице с_____________________ (посочете наименованието на Възложителя) или със служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя.

2. Представлявания от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.
г.                 



Декларатор: ​

(дата на подписване)






 (подпис и печат)

Забележка: Представят се собственоръчно подписани декларации: от всяко едно от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП; при едноличен търговец – за физическото лице – търговец; във всички останалите случаи, включително за чуждестранните лица – от лицата, които представляват участника по закон; попълват се и от прокуристите, когато има такива (когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се попълва само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България). В случай че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя за всяко едно от тях от лицата по предходното изречение.

УТОЧНЕНИЯ

по Декларацията по чл. 47, ал. 5 от ЗОП

„Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП са:

-   роднини по права линия без ограничение;

-   роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

-   роднини по сватовство - до втора степен включително;

-   съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

-   съдружници;

-  лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

-   физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност;

-  дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

Ръководните длъжности в администрацията са посочени в Единния класификатор на длъжностите в администрацията, раздел "А”.

Лице по чл. 21 от ЗПУКИ е лице, заемащо публична длъжност, с изключение на лице по чл. 3, т. 1, 2, 3, 6, 11, 12 и 20, което няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да сключва трудови или други договори с търговските дружества или кооперации, по отношение на които в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол или е сключвало договори с тях, както и да е съдружник, да притежава дялове или акции, да е управител или член на орган на управление или контрол на такива търговски дружества или кооперации. Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с изброените.

Лице по чл. 22 от ЗПУКИ е лице, заемащо публична длъжност, което в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността. Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което публичното лице е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.

Образец

Приложение № 7
Д Е К Л А Р А Ц И Я

ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА ПОРЪЧКАТА

И за запознаване с обекта

Долуподписаният /-ната/ 





  с лична карта № 

, издадена на 


 от 


          , с ЕГН
           , в качеството ми на
_________________________ (посочете длъжността) на  








   (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „МБАЛ – Велинград“ ЕООД, гр. Велинград, по проект: „……………..” в „МБАЛ  - Велинград” ЕООД, гр. Велинград”, с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на оборудване за нуждите на „МБАЛ Велинград” ЕООД по обособени позиции” за „МБАЛ“ ЕООД, гр. Велинград.

Д Е К Л А Р И Р А М:
Запознат съм и приемам без възражения условията на настоящата обществена поръчка.

В  случай, че представляваният от мен участник бъде избран за изпълнител, от името на последния приемам да сключа договор за възлагане на обществена поръчка.

г.                 



Декларатор: ​

(дата на подписване)

Образец

ПРОЕКТ
Приложение № 8
за всички обособени позиции
Д О Г О В О Р

Днес ................................., в град Велинград между:

Община Велинград, със седалище и адрес на управление в ...................., представлявано от ...........................,на длъжност ........................  наричана по-долу за краткост Възложител от една страна,

и

...................................................................., ЕИК ................................. и адрес на управление: ................................................................., телефон ................................, факс ............................., представлявано от ..................................................................................., наричано по-долу за краткост Изпълнител от друга страна,

на основание чл. 41, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Решение №............./......................на кмета на Община Велинград за класиране и определяне на изпълнител на обществената поръчка,

се състави и подписа настоящият договор за следното:

I. Предмет на договора

1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава срещу възнаграждение да извършва доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, гаранционна поддръжка и обучение на персонала на медицинска апаратура, определени по вид, количество, качество и цени в Приложенията към договора и придружени с валидни сертификати за качество, произход и разпространение.

2. Доставката се извършва след писмена заявка на възложителя съгласно клаузите на този договор.

II. ЦенИ и начин на плащане

3. Възложителят заплаща доставената медицинска апаратура на цена с включен ДДС …………………….. , съгласно ценовото предложение, представено в процедурата по възлагане на поръчката, представляващо неразделна част от договора.
4. Цените включват всички разходи по доставката франко склад на „МБАЛ Велинград” ЕООД, на адрес:  ………….., ул. "…………" ……...

5. Цената се заплаща от Възложителя на Изпълнителя по банков път, по начин и в срокове, както следва:

- авансово плащане в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на договора по чл. 3, платими до 10 (десет) дни преди заявката на възложителя, след представяне от страна на Изпълнителя, на фактура оригинал и банкова гаранция за авансово плащане в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на договора. Банковата гаранция за авансово плащане трябва да бъде безусловна и неотменима в полза на Възложителя със срок на валидност 10 (десет) дни след изтичане на срока по чл. 8.1. Гаранцията за авансово плащане се освобождава в 10 (десет) дневен срок след доставката на заявената апаратура;
- 30% (тридесет процента) до 10 (десет) работни дни след доставката, след представяне на фактура - оригинал;

- остатъкът от 50% (петдесет процента) до 10 (десет) работни дни от приклчване на обучението на персонала и получаване на протокол/акт за въвеждане в експлоатация) и фактура оригинал.
6. Възложителят заплаща цената по реда на т. 5, с платежно нареждане в лева, по посочената от Изпълнителя банковата сметка.

IІІ. УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

7. Изпълнителят се задължава да достави заявените от Възложителя медицински изделия франко склад на „МБАЛ Велинград” ЕООД, на адрес:  гр. Велинград, ул. "……………." №……….

8. Апаратурата, предмет на настоящия договор, ще се достави, монтира и персоналът ще бъде обучен в срок както следва:

8.1. срок за доставка  и монтаж на апаратурата 60 /шестдесет/ календарни дни от получаване на заявката на възложителя;

8.2. срок за обучение на персонала 14 /четиринадесет/ календарни дни от въвеждане в експлоатация;
9. Изпълнението на договора е разделено на два етапа, като за всеки отделен етап се съставя протокол:

9.1. Етап едно е доставка и монтаж на апаратурата предмет на настоящия договор. Приемането на извършената от изпълнителя работа се удостоверява с подписването на протоколи в два екземпляра от упълномощени представители на страните. Установени различия, липси и/или отклонения в качеството на апаратурата от предложената от изпълнителя съгласно техническото му предложение се описват в протокола.
9.2. Етап две е обучение на персонала за работа с апаратурата.
10. Рискът от повреждане и погиване на апаратурата преминава от Изпълнителя към Възложителя след подписване на приемо-предавателения протокол по т.9.1.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

11. Възложителят е длъжен да оказва съдействие на Изпълнителя при изпълнение на договора и да съставя и подписва протоколи за удостоверяване изпълнението на етапите съгласно т. 9 от настоящия договор.

12. Установяване на липси и/или некомплектност или доставяне на апаратура във вид различен от договорения се удостоверяват в протокола по т. 9.1, а за отклонения в качеството установени при експлоатацията се съставя констативен протокол, подписан от упълномощените лица на страните.

13. При установяване на липси и/или некомплектност или доставяне на апаратура във вид различен от договореният, Възложителят има право да прави рекламации, с които да откаже приемането на  изделията и заплащането на част или на цялата стойност на доставката, докато Изпълнителят не изпълни задълженията си по договора.

14. При добросъвестно и точно изпълнение на договора Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя уговорената цена в размера, сроковете и при условията, определени в този договор.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

15. Изпълнителят се задължава да доставя на свой риск и в срок на Възложителя нова и неупотребявана медицинска апаратура, по вид, количество и цени, определени в Приложенията към този договор, да извърши монтаж и обучение на персонала в срокове и с качество, уговорени в настоящия договор и да осигури следните гаранционни срокове на апаратурата:

1/ …………………………………………………………
2/………………………………………………………….
(Изписва се предмета на договора взависимост от обособената позиция.)
16. Изпълнителят има право да получи от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на доставката.

17. Изпълнителят има право да иска от Възложителя да приеме доставката, изпълнена съгласно условията на този договор.

18. Изпълнителят се задължава да доставя медицинската апаратура в подходяща опаковка за запазването и при транспортиране и съхранение в склад.
19. Изпълнителят се задължава по време на сервизното обслужване на апаратурата предмет на настоящият договор да следи за качеството на заземяване на апаратите и веднъж в годината да подсигурява измерване от лицензирана лаборатория.

20. Изпълнителят се задължава да осигури резервни части в срок от 10 (десет) години, след изтичане на гаранционния срок.
21. Гаранционното обслужване следва да включва и актуализация на софтуера, включително и необходимите лицензии и софтуерна поддръжка.

22. Изпълнителят се задължава да осигури гаранционно и следгаранционно обслужване на апаратурата и софтуера от оторизиран сервиз на производителя при максимално време за реакция до 24 часа.
23. Изпълнителят се задължава да съставя и подписва протоколи за удостоверяване изпълнението на етапите съгласно т. 9 от настоящия договор.

24. При  рекламация за явни недостатъци, Изпълнителят се задължава в срок посочен от приемащото лице в протокола по т. 9.1 от договора да достави липсващата част/апарат с необходимото и уговорено качество.

25. За извършена доставка в съответствие с клаузите на договора Изпълнителят има право да получи от Възложителя уговорената цена.

26. Изпълнителят има и следните задължения:

а/ Изпълнителят е длъжен да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че Европейският фонд за регионално развитие е финансирал или съ-финансирал проекта. Такива мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 и чл. 9 от Регламент на Комисията 1828/2006 и приложение 1 към него. В този смисъл Изпълнителят е длъжен да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма “Регионално развитие” в своите доклади, в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите.  Той трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 навсякъде, където е уместно. Всяка публикация, в каквато и да било форма и среда, включително Интернет, трябва да съдържа следното изявление: „Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от /…………..име на Изпълнителя/ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган”. Всяка информация, предоставена от Изпълнителя на конференция или семинар, трябва да конкретизира, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013”.

б/ „Преведените средства от / името на бенефициента/, но не усвоени от /името на изпълнителя/, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по Банкова сметка IBAN: ………………………………………………………………………………………………../име на обслужващата банка на бенефициента, в която е открита цитираната сметка/.

в/ „Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност при изпълнение на дейностите по Оперативна програма „Регионално развитие”.

г/ „При проверки на място от страна на Възложителя, Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи и представители на Европейската комисия, Изпълнителят се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности.”

д/ Изпълнителят се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, Изпълнителят е длъжен да възстанови на Възложителя всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

е/ Изпълнителят е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва:

· За период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Регионално развитие”, т.е. поне до 31 август 2020 г.

· За период от 3 години след частичното приключване на съответния проект, съгласно чл. 88 от Регламент 1083/2006г.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

27. (1) Изпълнителят при сключване на настоящият договор представя на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС.
(2)  Гаранцията се предоставя под формата на неделима и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя със срок на валидност не по-малко от 30 дни след изтичане на договора или на парична сума, внесена по сметка на Възложителя, най-късно в деня на подписване на съответния договор.
(3) Гаранцията за добро изпълнение се освобождава в срок от 30 (тридесет) дни, след приемане от страна на Възложителя без забележки с двустранно подписани приемо-предавателни протоколи на доставката, монтажа и обучението на персонала и след изтичане на предложения гаранционен срок, без да се дължат лихви на Изпълнителя.
(4) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение в своя полза, независимо от формата й, ако :

1. в процеса на изпълнението на договора възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд;
2. ако Изпълнителят не започне работа по изпълнение на конкретния договор или договорът бъде развален по негова вина. В този случай задържаната гаранция не изчерпва правата на Възложителя за обезщетение.

ViI. ОтговорНост и неустойки

28.  При забава неизправната страна дължи неустойка в размер на 0,1 % от стойността на неизпълнението за всеки ден забава, но не повече от 20 % от тази стойност.

29. Възложителят има право да удържи, в случай на неизпълнение от страна на Изпълнителя начислената/ите неустойка/и, по този раздел от договора, от гаранцията за изпълнение и/или от следващото дължимо плащане.

30. Плащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на уговорената неустойка.

31. При пълно неизпълнение на договора от Изпълнителя, същия дължи неустойка на Възложителя в размер на 20 % от стойността на договора.
32. При частично изпълнение на договора от страна на Изпълнителя, същия дължи неустойка на Възложителя в размер, равен на стойността на неизпълнената част.
33. В случай, че Изпълнителят откаже да изпълни доставка, съгласно условията на този договор и Възложителят си набави необходимите медицинската апаратура на по-висока цена, то Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20% от стойността на заявката, ведно с разликата между договорената, съгласно условията на този договор цена и цената на реално извършената доставка, след представено му копие от фактура.

34. Когато обезщетението за претърпени вреди от неизпълнение на договорните задължения надвишава размера на гаранцията за изпълнение на договора, Възложителят има право да събере разликата по общия исков ред.

35. Ако дейностите по настоящия договор не отговарят изцяло на неговия предмет  или е изпълнена толкова лошо, или съдържа съществени недостатъци, които не могат да бъдат поправени, Възложителят има право да откаже частично или изцяло заплащането на цената на договора.

VIII. РЕКЛАМАЦИИ

36. Възложителят може да предявява рекламации пред Изпълнителя за:

36.1. липси и некомплектност на апаратурата или при доставяне на апаратура не от договорения вид и спецификация (явни недостатъци);

36.2. качество (скрити недостатъци): при констатиране на дефекти при употреба на апаратурата.

37. Рекламации за явни недостатъци на апаратурата се правят от Възложителя в момента на доставянето й, за което се съставя протокол, подписан и от двете страни.

38. Рекламации относно скрити дефекти се правят в срок до 10 /десет/ работни дни от откриването им, през целия гаранционен срок. Тези рекламации трябва да съдържат искането на Възложителя, номера на договора и вида на рекламираната стока. Изпълнителят е длъжен в срок оот 5 работни дни от получаването й да проучи естеството и характера на обявения в протокола недостатък и да съгласува с Възложителя начина на отстраняването му. Гаранционният срок на ремонтираната стока се удължава с времето, за което стоката е била извън експлоатация, поради дефект и извършване на ремонтна дейност.

39. Изпълнителят се задължава да отстрани в разумен срок открити дефекти. В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, възложителят осигурява проверка на рекламираната апаратура от контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол.

IХ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

40. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Ако страната е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

41. Непреодолимата сила е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало извън волята на страните след сключване на договора и намиращо се в пряка причинна връзка с неизпълнението или забавеното изпълнение.

42. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в срок от 7 (седем) календарни дни от настъпването на събитието уведомява другата страна за това обстоятелство. В 15 (петнадесет) дневен срок с препоръчана поща или чрез куриерска служба страната, позоваваща се на непреодолима сила, трябва да изпрати писмено потвърждение, изходящо от официален орган (съответна търговско-промишлена палата), в което да се посочи причинната връзка между непреодолимата сила и невъзможността за изпълнение. Уведомление следва да се изпрати и при прекратяването действието на непреодолимата сила в седемдневен срок. При неуведомяване не може да има позоваване на непреодолима сила.

43. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето, през което е била налице непреодолима сила.

44. Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма интерес от изпълнението, тя има право да прекрати Договора с 15 (петнадесет) дневно предварително писмено уведомление до другата страна.

Х. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

45. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и от двете страни със срок на действие, както следва:

1 срок за доставка  имонтаж на апаратурата ...... … /словом/ календарни дни от получаване на заявката на възложителя;

2. срок за обучение на персонала ...... … /словом/ календарни дни от въвеждане в експлоатация;
46. Този договор се прекратява:

46.1. с изпълнение на неговия предмет;

46.2. едностранно от изправната страна при виновно неизпълнение на задълженията по договора с 30-дневно писмено предизвестие до неизправната страна.
47. Възложителят може да прекрати настоящия договор с десетдневно писмено предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

48. При прекратяване на договора по 47, Възложителят дължи на Изпълнителя заплащане на доставеното количество стока, доказано със съответните двустранно подписани протоколи и фактура оригинал.
ХІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

49. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат нормите на действащото българско законодателство.

50. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на този договор, ще се решават чрез преговори, а при липса на взаимно съгласие – от компетентния съд.

51. Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя при промяна на банковата си сметка, адресна или друга регистрация в срок от 5 (пет) дни от промяната.

52. Всички плащания по договора ще се извършват по следнта банкова сметка на Изпълниеля:

IBAN: .........................................................................;

BIC: .......................................

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна и влиза в сила от датата на подписването му.

Приложения:

1. Копие на офертата на изпълнителя;

2. Копие на техническото предложение на изпълнителя;

3. Копие на ценовото предложение на изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.............................
.....................(подпис и печат)

(име, фамилия)

длъжност
Образец 

Приложение № 9
Д Е К Л А Р А Ц И Я

ЗА ПРИЕМАНЕ КЛАУЗИТЕ НА

ПРОЕКТА НА ДОГОВОР

Долуподписаният /-ната/ 





  с лична карта № 

, издадена на 


 от 


           , с ЕГН
           , в качеството ми на
_________________________ (посочете длъжността) на  








   (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на високоспециализирано диагностично и лечебно оборудване” за „МБАЛ – Велинград“ ЕООД, гр. Велинград –

обособена позиция № ..... с предмет: „......................................................”

(посочете наименованието на обособената позиция)

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора, част от документацията за възлагане на обществената поръчка и приемам без възражение клаузите в него.

г.                 



Декларатор: ​

(дата на подписване)

Образец

Приложение № 10
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 8  от ЗОП

от ____________________________________________, ЕГН _____________________,

л. к. № ___________________, издадена на __________ от _____________ живущ гр.

______________________________ община ______________________________

ул. ________________________________________________________________________

управител (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите) на _____________________________________________________________________ (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.)

Д Е К Л А Р И Р А М, че

при изпълнението на обществената поръчка, с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на високоспециализирано диагностично и лечебно оборудване” за „МБАЛ  - Велинград” ЕООД, гр. Велинград – обособена позиция № ..... с предмет: „......................................................”

(посочете наименованието на обособената позиция)

няма да ползвам/ ще ползвам услугите на подизпълнители.

	Подизпълнител

избройте имената и адресите на подизпълнителите
	Видове работи,

които ще изпълнява

посочете видове работи или съпътстващи дейности
	Дял в проценти (%)

от общата стойност на обекта на поръчка, който ще бъде изпълнен от подизпълнителя

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Във връзка с това прилагаме писмено съгласие - декларация от посочените подизпълнители за участието им в настоящата обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата: ................................. 2012 г.

ДЕКЛАРАТОР: ________________________

(подпис и печат)

Образец

Приложение № 11
Д Е К Л А Р А Ц И Я

От ______________________________________, ЕГН ______________________,

л. к. № _________________ издадена на ____________ от __________________________

живущ гр. _________________________ община ________________________________

ул. ________________________________________________________________________

управител (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите) на __________

______________________________________________________________ (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.)

Д Е К Л А Р И Р А М,  че

съм съгласен да бъда подизпълнител на участника ……………………………. при участието му по обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет:  „Избор на изпълнител за доставка на високоспециализирано диагностично и лечебно оборудване“ за „МБАЛ  - Велинград” ЕООД, гр. Велинград –

обособена позиция № ..... с предмет: „......................................................”.

(посочете наименованието на обособената позиция)

Известно ми е, че като подизпълнител на участника в горепосочената обществена поръчка, съгласно чл. 55, ал. 5 от ЗОП, нямам право да представям самостоятелна оферта.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Дата: ......... 2012 г.




ДЕКЛАРАТОР: ___________________

(подпис и печат)

Образец

Приложение № 12
АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ ЗА УЧАСТНИКА
1. Адрес ..................................................................................................................

(град, община, улица, бл., ап.)

телефон № ..................................................... факс ..............................................

e-mail: ........................................ интернет адрес .................................................

2. Лице за контакти: .............................................................................................

Длъжност: .......................................................................

телефон/факс: ................................................................

3. Обслужваща банка ................................................................................... банков код BIC ...........................................

Банкова сметка IBAN, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие (ако е приложимо) ..................................................................................

Титуляр на сметката .............................................................................................

....................... 2012 г.

град .............................

Подпис: ......................................

(име, длъжност, печат)

� Описва се обособената позиция, за която участникът подава оферта;


� В таблицата се описват техническите характеристики на оборудването по съответната обособена позиция за която участникът участва.


*Декларация се подписва от лицето/лицата, което/които управлява(т) и  представлява(т) участника.





� При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация.











Декларация се подписва от: 


1. При събирателно дружество -  лицата по �HYPERLINK "http://212.91.171.190/act.aspx?ID=1&IDNA=FF1C6002&IDSTR=0&FIND=_240027" \t "_parent"�чл. 84, ал. 1� и �HYPERLINK "http://212.91.171.190/act.aspx?ID=1&IDNA=FF1C6002&IDSTR=0&FIND=_90089" \t "_parent"�чл. 89, ал. 1� от Търговския закон;


2. При командитно дружество -  лицата по �HYPERLINK "http://212.91.171.190/act.aspx?ID=1&IDNA=FF1C6002&IDSTR=0&FIND=_90105" \t "_parent"�чл. 105� от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;


3. При дружество с ограничена отговорност -  лицата по �HYPERLINK "http://212.91.171.190/act.aspx?ID=1&IDNA=FF1C6002&IDSTR=0&FIND=_2251946" \t "_parent"�чл. 141, ал. 2� от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по �HYPERLINK "http://212.91.171.190/act.aspx?ID=1&IDNA=FF1C6002&IDSTR=0&FIND=_353065" \t "_parent"�чл. 147, ал. 1� от Търговския закон;


4. При акционерно дружество - овластените лица по �HYPERLINK "http://212.91.171.190/act.aspx?ID=1&IDNA=FF1C6002&IDSTR=0&FIND=_2251966" \t "_parent"�чл. 235, ал. 2� от Търговския закон, а при липса на овластяване -  лицата по �HYPERLINK "http://212.91.171.190/act.aspx?ID=1&IDNA=FF1C6002&IDSTR=0&FIND=_2251966" \t "_parent"�чл. 235, ал. 1� от Търговския закон;


5. При командитно дружество с акции - лицата по �HYPERLINK "http://212.91.171.190/act.aspx?ID=1&IDNA=FF1C6002&IDSTR=0&FIND=_1387281" \t "_parent"�чл. 244, ал. 4� от Търговския закон;


6. При едноличен търговец;


                 7 .Във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника.


В случаите по т. 1 – 7 и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.





Декларация се подписва задължително от посочените по-долу лица.





Декларация се подписва от: 


1. При събирателно дружество -  лицата по �HYPERLINK "http://212.91.171.190/act.aspx?ID=1&IDNA=FF1C6002&IDSTR=0&FIND=_240027" \t "_parent"�чл. 84, ал. 1� и �HYPERLINK "http://212.91.171.190/act.aspx?ID=1&IDNA=FF1C6002&IDSTR=0&FIND=_90089" \t "_parent"�чл. 89, ал. 1� от Търговския закон;


2. При командитно дружество -  лицата по �HYPERLINK "http://212.91.171.190/act.aspx?ID=1&IDNA=FF1C6002&IDSTR=0&FIND=_90105" \t "_parent"�чл. 105� от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;


3. При дружество с ограничена отговорност -  лицата по �HYPERLINK "http://212.91.171.190/act.aspx?ID=1&IDNA=FF1C6002&IDSTR=0&FIND=_2251946" \t "_parent"�чл. 141, ал. 2� от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по �HYPERLINK "http://212.91.171.190/act.aspx?ID=1&IDNA=FF1C6002&IDSTR=0&FIND=_353065" \t "_parent"�чл. 147, ал. 1� от Търговския закон;


4. При акционерно дружество - овластените лица по �HYPERLINK "http://212.91.171.190/act.aspx?ID=1&IDNA=FF1C6002&IDSTR=0&FIND=_2251966" \t "_parent"�чл. 235, ал. 2� от Търговския закон, а при липса на овластяване -  лицата по �HYPERLINK "http://212.91.171.190/act.aspx?ID=1&IDNA=FF1C6002&IDSTR=0&FIND=_2251966" \t "_parent"�чл. 235, ал. 1� от Търговския закон;


5. При командитно дружество с акции - лицата по �HYPERLINK "http://212.91.171.190/act.aspx?ID=1&IDNA=FF1C6002&IDSTR=0&FIND=_1387281" \t "_parent"�чл. 244, ал. 4� от Търговския закон;


6. При едноличен търговец;


                 7 .Във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника.


В случаите по т. 1 – 7 и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.
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Този документ е създаден в рамките на проект „Ремонт,обновяване и оборудване на „МБАЛ  - Велинград” ЕООД, гр. Велинград”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРР 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Общна Велинград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


